## 历史版本记录
历史版本记录
序号 | 修改日期 | 修改描述 | 版本 | 编制 | 批准
1 | 2024.1.8 | 起草 | V1.0 | 赵一平 | 丛明

## 客户需求书
客户需求书－通用要求部分 Customer requirements － General part
注：在客户需求书中标记“■”或是在“□”中划“√”都表示当前项已经被选中;标记“□”表示当前项未选中。
序号 No. | 条目 Item | 要 求 Requirements | 备注 Remark
1 | 客户 | 九安公司自主研发
2 | 预计销售地区及注册要求 | □ 欧盟地区 EU 通过时间要求： 分类： 申请路径： OTC: ■ 美国 USA 通过时间要求： 分类： 申请路径： OTC: □ 中国 CHN 通过时间要求： 分类： 申请路径： OTC: □ 其他 OTHERS______________通过时间要求： 分类： 申请路径： OTC:
| 注册完成方 | CE注册方： □ NA □ andon □ customer CE付费方: □ NA □ andon □ customer 510k注册方：□ NA ■ andon □ customer 510k付费方:□ NA ■ andon □ customer 中国注册方：□ NA □ andon □ customer 中国注册付费方:□NA□ andon□ customer 其它注册方及付费方：
3 | 附属或辅助部分 | 无
4 | 预期用途相关信息 | 本品主要采用红外测温方式测量人体额头温度，家用和医用。
5 | 功能描述 | 功能描述见附件1：《客户需求书－功能规格部分》V1.0
6 | 外形设计 | □客户提供外观设计方案 □重新设计外观，要求如下：（可以参比已有机型） 无 ■同已有外观，机型：同TZ1
7 | 使用方式 | □固定式设备Fixed equipment ■手持式设备Hand-held equipment □移动式设备Mobile equipment □永久性安装设备Permanently equipment □可携带式设备Portable equipment □非移动式设备Stationary equipment □可移动式设备Transportable equipment □可穿戴式设备Body-worn equipment
8 | 产品寿命 | 见附件3：《客户需求书－性能规格部分》V1.0
9 | 包装及运输方式 | 1.单箱不大于 20 Kg 2.长宽高之和不大于 1400 mm 3.最大长度尺寸不大于400 mm 4.□ 允许外箱使用金属钉钉合 ■ 不允许外箱使用金属钉钉合 5.运输方式：■ 海运 ■ 空运 ■ 陆运
10 | 环保 | 要求同时满足以下环保指令或法规： □中国ROHS 2.0 ■ROHS(2011/65/EU) ■加州65提案 □REACH(1907/2006/EC) □WEEE关于报废电子电气设备指令(2012/19/EU) ■电池指令 (2013/56/EU) ■包装指令 (2005/20/EC) □其它：_______________________________。
11 | 商标和专利 | 专利方面的信息或要求： 客户是否有授权我们公司使用的专利： □有 描述： ■无 客户是否有此产品侵权方面的文献或资料： □有 描述： ■无 □外观专利方面： □发明专利方面： □需规避专利方面： 商标方面的信息或要求： □有 描述： ■无
12 | 客户特殊要求 | ■ 无 □ 单独跌落试验 □ 特殊标签 □ 非强制性标准的引用或即将强制标准的引用 □ 验货抽样标准 □ 外部测试要求 □ 其他要求：
13 | 组件要求 | 组件描述详见附件2：《客户需求书－组件规格部分》V1.0
14 | 防尘防水 | ■应符合IEC60529的IP22类测试（属于手持式、可穿戴式或运输中可操作设备） □应符合IEC60529的IP21类测试 □应符合IEC60529的IP20类测试（属于可携带式设备） □无要求 □其他：

## 性能规格部分
客户需求书－性能规格部分 Customer requirements － Performance part
序号 No. | 条目 Item | 要 求 Requirements | 备注 Remark
1 | 温度显示范围 | 32.0℃～42.9℃
2 | 显示分辨率 | 0.1℃
3 | 测量误差 | ≥35℃且≤42℃：±0.2℃，其它：±0.3℃
4 | 工作环境 | 温度：10℃～40℃ 相对湿度：不窄于15-95%RH，不结露 大气压力：70kPa～106kPa
5 | 存储环境 | 温度：-20.0℃―55.0℃ 相对湿度：不窄于15-95%RH，不结露 大气压力：70kPa～106kPa
6 | 产品寿命 | 五年或10000次
7 | 电池寿命 | 测量使用次数不低于1000次
8 | 其它要求 | 无

## 功能规格部分
客户需求书－功能规格部分 Customer requirements － Function part
序号 No. | 条目 Item | 要 求 Requirements |  |  |  | 备注 Remark
1 | 测量原理 | ■红外非接触式 | □接触式 | □其他:
2 | 测量位置 | ■额面 | □腋下 | □其他:
3 | 检测项目 | ■人体体温 | ■物温 | □其他：
4 | 分类指示方式 | ■屏幕选择 | □彩色丝印 | □4组LED灯 | □3组LED灯
□其他:
5 | 按键描述 | ■开机测量键 | ■设置键 | ■静音键
6 | LCD型式 | ■段码式 | □点阵式 | □其他
■有背光
7 | 壳体变色 | ■No | □Yes 描述：
8 | 位置检测 | ■No | □Yes 描述：
9 | PC Link | ■No | □Yes 描述：
10 | 低电压检出 | □单阶段 | ■双阶段 | □其他:
11 | 错误分类显示 | □No | ■错误种类：2种 （1、超出工作环境温度 2、超过量程 ）
12 | 自动关机时间 | 描述：常规为15秒
13 | 温度显示单位 | ■℃ | ■℉
14 | 提示功能 | ■蜂鸣 | □震动

## 组件规格部分
客户需求书－组件规格部分 Customer requirements － Subassembly part
序号 No. | 条目 Item |  | 要 求 Requirements | 备注 Remark
1 | 表面处理 | 上盖要求 | □亮面 □火花纹 ■细火花纹 □镜面火花纹 □电镀 □喷漆 □其他：
2 |  | 下盖要求 | □亮面 □火花纹 ■细火花纹 □镜面火花纹 □电镀 □喷漆 □其他：
3 |  | 电池盖要求 | □亮面 □火花纹 ■细火花纹 □镜面火花纹 □电镀 □喷漆 □其他：
4 | 颜色要求 | 上盖要求 | ■白色 □黑色 □喷漆颜色： □其他：
5 |  | 下盖要求 | ■白色 □黑色 □喷漆颜色： □其他：
6 |  | 电池盖要求 | ■白色 □黑色 □喷漆颜色： □其他：
7 | 按键 | 按键形式 | □无 ■注塑按键 □硅胶按键 □触摸按键 □与主机一体按键 □其他：
8 |  | 表面处理 | □不适用 □亮面 □火花纹 ■细火花纹 □镜面 □喷漆 □其他：
9 | 透镜 | 透镜形式 | □无 □注塑透镜 ■模切透镜 □其他：
10 |  | 表面处理 | ■不适用 □镜面抛光 □电镀 □其他：
11 | 其它要求 | 无 | 无