## 设计输入 通用
设计输入-通用要求部分 Design Input - General part
拟制(项目负责人): 年 月 日
审核(软件主管): 年 月 日 审核（硬件主管）： 年 月 日审核（结构主管）： 年 月 日
产品型号：PT9L 项目编号：30000078 产品/项目名称：红外体温计
序号 No. | 条目 Item | 要求 Requirements | 备注
1 | 产品型号 Model | PT9L
2 | 销售地区及认证 Intended markets and certification | 要求符合如下认证体系要求： □ CE 对应地区： 欧洲 ■ FDA 对应地区：美国 □ CFDA 对应地区：中国 □ 其他
3 | 外形和重量要求 Size and weight | 详见《设计输入-组件规格部分》中的相关要求
4 | 包装要求 Packaging | 详见《设计输入-组件规格部分》中的相关要求
5 | 包装列表 Package list | 详见《设计输入-组件规格部分》中的相关要求
6 | 产品寿命 Service life | 详见《设计输入-性能规格部分》中的相关要求
7 | 风险管理 Rish management | 具体参见风险管理计划最新版本 整个过程按照《设计输入-法规标准清单》的相关标准进行风险管理
8 | 电气安全 Safety requirements for electrical equipment | 详见《设计输入-法规标准清单》中的相关标准
9 | 环保 Environment protection | 要求同时满足以下环保指令或法规： □ROHS(2011/65/EU)（2015/863/EU） □REACH(1907/2006/EC) □WEEE关于报废电子电气设备指令(2012/19/EU) □电池指令 (2013/56/EU) □中国ROHS 2.0 □包装物和包装废弃物指令 94/62/EC, 2005/20/EC, (EU) 2018/852 □2006/66/EC □美国有毒物质控制法案TSCA CPSC，CPSIA □加州RoHS □加州65提案 □美国包装法案 TPCH □美国电池指令（含汞电池和可充电池管理法） □其它：_______________________________。
10 | 消毒要求 Sterility requirements | 按照风险分析的结论添加消毒方面的要求： 说明书中按照风险分析的结论添加消毒方面的要求
11 | 易用性 Usability | 详见《设计输入-法规标准清单》中的相关标准
12 | 专利 Patent | 需要规避的专利技术： 无
13 | 测量和监视设备 Measurement and monitoring instruments | 是否有与新增测量监视设备配合的要求： ■ 无 □ 有：
14 | 生产过程要求 Manufacture procedure | ■ 工装要求 ■ 机芯检测： 1、能正确检测LCD端口连接线的通断。 2、能正确检测按键端口连接线的通断。 3、能正确检测低电压检测端口连接线的通断。 4、能查看待机态和工作态电流。 ■ 机芯调试： 1、能对测温模块进行检测。 2、能实现对机芯的自检查看。
■工厂态要求 ■机芯检测态要求： 1.能够检验LCD与PCB的连接。 2.能够检验按键与PCB的连接。 3.能够检验待机态和工作态电流。 ■机芯调试态要求： 1.能够显示测温模块测量值。 2.能够设定蜂鸣提示音开关。 3.能够设定测量单位。
□ 其他工艺要求 ：应能对代码中分配给通讯加密字节区域是否为”空”（0x00或0xFF）进行检验（注：本项主要针对iHealth产品，其他产品视情况考虑选择）
15 | 防误用注意信息 Information to deter foreseeable misuse | 用户说明书上必须指明本产品： ■ 禁忌症 其他： .
16 | 客户特殊要求 Customer's special requirements | ■ 无 □ 单独跌落试验 □ 特殊标签 □ 非强制性标准的引用 □ 验货抽样标准 □ 外部测试要求 □ 其他要求：
17 | 电磁兼容性 Electromagnetic compatibility | 详见《设计输入-法规标准清单》中的相关标准
18 | 生物相容性 Toxicity and biocompatibility requirement | 详见《设计输入-法规标准清单》中的相关标准
19 | 防尘防水 requirements for ingress of water or particulate matter | ■应符合IEC60529的IP22类测试（属于手持式、佩戴式或运输中可操作设备） □应符合IEC60529的IP21类测试 □应符合IEC60529的IP20类测试 □无要求 □其他：
20 | 电池 battery | □可充电电池：在充满电后，电池电量至少能进行 次测量，并且电池性能参数不变。 □电池：需要符合WERC认证 ■无要求

## 功能规格部分
设计输入-功能规格部分
拟制(软件工程师): 年 月 日 审核(软件主管): 年 月 日
产品型号：PT9L 项目编号：30000078 产品/项目名称：红外体温计
序号 No. | 条目 Item | 要 求 Requirements |  |  |  | 备注 Remark
1 | 测量原理 | ■红外非接触式 | □接触式 | □其他:
2 | 测量位置 | ■额面 | □腋下 | □其他:
3 | 检测项目 | ■人体体温 | ■物温 | □其他：
4 | 分类指示方式 | ■屏幕选择 | □彩色丝印 | □4组LED灯 | □3组LED灯
□其他:
5 | 按键描述 | 3个按键：■开机测量键 | ■设置键 | ■静音键
6 | LCD型式 | ■段码式 | □点阵式 | □其他
■有背光：白橙红
7 | 壳体变色 | ■No | □Yes 描述：
8 | 位置检测 | ■No | □Yes 描述：
9 | PC Link | ■No | □Yes 描述：
10 | 低电压检出 | □单阶段 | ■双阶段 | □其他:
11 | 错误分类显示 | □No | ■错误种类：2种 （1、超出工作环境温度 2、超过量程 ）
12 | 自动关机时间 | 描述：常规为15秒
13 | 温度显示单位 | ■℃ | ■℉
14 | 提示功能 | ■蜂鸣 | □震动

## 性能规格部分
设计输入-性能规格部分
拟制(硬件工程师): 年 月 日 审核(硬件主管): 年 月 日
产品型号：PT9L 项目编号：30000078 产品/项目名称：红外体温计
序号 No. | 条目 Item | 要 求 Requirements | 备注 Remark
1 | 温度显示范围 | 32.0℃～42.9℃
2 | 显示分辨率 | 0.1℃
3 | 测量误差 | ≥35℃且≤42℃：±0.2℃，其它：±0.3℃
4 | 工作环境 | 温度：10℃～40℃ 相对湿度：不窄于15-95%RH，不结露 大气压力：70kPa～106kPa
5 | 存储环境 | 温度：-20.0℃―55.0℃ 相对湿度：不窄于15-95%RH，不结露 大气压力：70kPa～106kPa
6 | 产品寿命 | 五年或10000次
7 | 电池寿命 | 测量使用次数不低于1000次
8 | 其它要求 | 无

## 组件规格部分
设计输入-组件规格部分
拟制(结构工程师): 年 月 日 审核(结构主管): 年 月 日
产品型号：PT9L 项目编号：30000078 产品/项目名称：红外体温计
序号 No. | 条目 Item |  | 要 求 Requirements | 备注 Remark
1 | 表面处理 | 上盖要求 | □亮面 □火花纹 ■细火花纹 □镜面火花纹 □电镀 □喷漆 □其他：
2 |  | 下盖要求 | □亮面 □火花纹 ■细火花纹 □镜面火花纹 □电镀 □喷漆 □其他：
3 |  | 电池盖要求 | □亮面 □火花纹 ■细火花纹 □镜面火花纹 □电镀 □喷漆 □其他：
4 | 颜色要求 | 上盖要求 | ■白色 □黑色 □喷漆颜色： □其他：
5 |  | 下盖要求 | ■白色 □黑色 □喷漆颜色： □其他：
6 |  | 电池盖要求 | ■白色 □黑色 □喷漆颜色： □其他：
7 | 按键 | 按键形式 | □无 ■注塑按键 □硅胶按键 □触摸按键 □与主机一体按键 □其他：
8 |  | 表面处理 | □不适用 □亮面 □火花纹 ■细火花纹 □镜面 □喷漆 □其他：
9 | 透镜 | 透镜形式 | □无 □注塑透镜 ■模切透镜 □其他：
10 |  | 表面处理 | ■不适用 □镜面抛光 □电镀 □其他：
11 | 外形和重 量要求 | 整机外形尺寸 | 外形尺寸：130.8x34.8x38mm（公差±0.5mm）
12 |  | 整机重量 | 重量：约80g
13 | 包装要求 | 执行规范 | 按照《运输包装用瓦楞纸箱设计输入要求 GF-30-006 V1.0》执行
14 |  | 整箱重量 | 重量：7.1kg± 5％
15 |  | 外箱尺寸 | 322.5x231x352mm（±10%）
16 |  | 外箱表面 | □允许外箱使用金属钉钉合 ■不允许外箱使用金属钉钉合
17 | 包装列表 | 彩包装内容物 | ■红外体温计主机 ■说明书 尺寸：150x50mm（±1mm） ■纸浆盒 ■电池 （要求：2 X AAA Size）

## 法规标准清单-美国
设计输入-法规标准清单
拟制（项目负责人）: 年 月 日
审核(软件主管)： 年 月 日 审核（硬件主管）： 年 月 日 审核（结构主管）： 年 月 日
产品型号：PT9L 项目编号：30000078 产品/项目名称：红外体温计
类别 | 标准名称及版本号 | 等同国际标准 | 适用地区 | 是否适用 | 备注
行业标准 | ISO 80601-2-56:2017/Amd1:2018 |  | 国际 | ■是 □否
| EN ISO 80601-2-56:2017+A1:2018 | ISO 80601-2-56:2017/Amd1:2018 | 欧盟 | □是 ■否
| EN 12470-3:2000+A1:2009 |  | 欧盟 | □是 ■否
| EN 12470-5:2003 |  | 欧盟 | □是 ■否
| ASTM E1965-98：2016 |  | 美国 | □是 ■否 | 被ASTM E1965-98：2023正式替代
| ASTM E1965-98：2023 |  | 美国 | ■是 □否
| GB/T 21416:2008 |  | 中国 | □是 ■否
| GB 21417.1-2008 |  | 中国 | □是 ■否
| JJG 1164-2019 |  | 中国 | □是 ■否
| JJG 1162-2019 |  | 中国 | □是 ■否
欧盟指令 | MDR 2017/745 |  | 欧盟 | □是 ■否
| MDD 93/42/EEC |  | 欧盟 | □是 ■否
生物相容性 | GB/T 16886.1-2022 | ISO 10993-1:2018 | 中国 | □是 ■否
| GB/T 16886.5-2017 | ISO 10993-5:2009 | 中国 | □是 ■否
| GB/T 16886.10-2017 | ISO 10993-10:2010 | 中国 | □是 ■否
| GB/T 16886.23-2023 | ISO 10993-23:2021 | 中国 | □是 ■否
| ISO 10993-1:2018 |  | 国际 | ■是 □否
| ISO 10993-5: 2009 |  | 国际 | ■是 □否
| ISO 10993-10:2021 |  | 国际 | ■是 □否
| ISO 10993-23:2021 |  | 国际 | ■是 □否
| AAMI ANSI ISO 10993-1：2018 |  | 美国 | ■是 □否
| AAMI ANSI ISO 10993-5:2009/(R)2022 |  | 美国 | ■是 □否
| AAMI/ ANSI/ISO 10993-10:2010/(R)2014 |  | 美国 | ■是 □否
| EN ISO 10993-1:2020 | ISO 10993-1:2018 | 欧盟 | □是 ■否
| EN ISO 10993-5:2009 | ISO 10993-5: 2009 | 欧盟 | □是 ■否
| EN ISO 10993-10:2021 | ISO 10993-10:2021 | 欧盟 | □是 ■否
| EN ISO 10993-23:2021 | ISO 10993-23:2021 | 欧盟 | □是 ■否
电气安全 | IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 |  | 美国 | □是 ■否
| IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 |  | 美国 | ■是 □否
| EN 60601-1:2006/A2:2021 | IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 | 欧盟 | □是 ■否
| ANSI/AAMI ES60601-1:2005/A2:2021 |  | 美国 | ■是 □否
| IEC 60601-1-11：2015+AMD1：2020 |  | 美国 | ■是 □否
| EN 60601-1-11:2015+A1:2021 | IEC 60601-1-11：2015+AMD1：2020 | 欧盟 | □是 ■否
| GB 9706.1-2020 |  | 中国 | □是 ■否
| YY 9706.111-2021 |  | 中国 | □是 ■否
风险 | YY/T 0316-2016 |  | 中国 | □是 ■否
| YY/T 1437-2023 |  | 中国 | □是 ■否
| YY/T 1473-2023 |  | 中国 | □是 ■否
| EN ISO 14971:2019 |  | 欧盟 | □是 ■否
| ISO 14971:2019 |  | 国际 | ■是 □否
标识 | GB/T 191-2008 |  | 中国 | □是 ■否
| YY/T 0466.1-2016 |  | 中国 | □是 ■否
| YY/T 0466.1-2023 |  | 中国 | □是 ■否
| YY/T 0466.2-2015 |  | 中国 | □是 ■否
| EN 1041:2013 | EN ISO 20417:2021 | 欧盟 | □是 ■否
| EN ISO 20417:2021 | ISO 20417:2021 | 欧盟 | □是 ■否
| ISO 20417:2021 | EN ISO 20417:2021 | 国际 | ■是 □否
| 21CFR 801 Labeling |  | FDA地区 | ■是 □否
| EN ISO 15223-1:2021 | ISO 15223-1:2021 | 欧盟 | □是 ■否
| ISO 15223-1:2021 |  | 国际 | ■是 □否
易用性 | IEC 60601-1-6：2010+AMD1：2013+AMD2：2020 |  | 国际 | ■是 □否
| EN 60601-1-6:2010/A1:2015 | EN 60601-1-6:2010+A2:2021 | 欧盟 | □是 ■否
| EN 60601-1-6:2010+A2:2021 | IEC 60601-1-6：2010+AMD1：2013+AMD2：2020 | 欧盟 | □是 ■否
| IEC 62366-1：2015 |  | 国际 | □是 ■否
| IEC 62366-1：2015+AMD1：2020 |  | 国际 | ■是 □否
| EN 62366-1:2021 | IEC 62366-1：2015+AMD1：2020 | 欧盟 | □是 ■否
包装运输 | GB/T 6543-2008 |  | 中国 | □是 ■否
| ISTA 2A:2011 |  | 国际 | ■是 □否
| Directive 94/62/EC |  | 欧盟 | □是 ■否
| Model Legislation |  | 美国 | ■是 □否
电磁兼容 | EN 60601-1-2:2015/A1:2021 | IEC 60601-1-2:2014+AMD1：2020 | 欧盟 | □是 ■否
| IEC 60601-1-2:2014+AMD1：2020 |  | 国际 | ■是 □否
| FCC Part15 |  | 美国 | □是 ■否
| YY 9706.102-2021 |  | 中国 | □是 ■否
软件相关 | YY/T 0664-2020 | IEC 62304:2015 | 中国 | □是 ■否
| GB/T 25000.51-2016 |  | 中国 | □是 ■否
| EN 62304:2006/A1:2015 | IEC 62304：2006+AMD1：2015 | 欧盟 | □是 ■否
| IEC 62304：2006+AMD1：2015 |  | 国际 | ■是 □否
蓝牙 | 蓝牙组织BQB认证 |  | 国际 | □是 ■否
| 苹果公司内部协议 |  | 美国 | □是 ■否
| SRRC认证 |  | 中国 | □是 ■否
| FCC认证 |  | 美国 | □是 ■否
锂电池 | GB 31241-2022 |  | 中国 | □是 ■否
| IEC 62133-1:2017 |  | 美国 | □是 ■否
| IEC 62133-2:2017+AMD1:2021 |  | 美国 | □是 ■否
其他非强制标准 | 验货标准 |  | 企业间 | □是 ■否
| 客户单独要求 |  | 企业间 | □是 ■否
Note on B32: xue xie: 孙桂梅给的Tens上写的2023，是不是不对？