## 失效模式分析
潜在失效模式及后果分析
(设计FMEA)
分类： | 机芯类 | [11 empty] | FMEA编号： | PT9L-EDFM01
产品型号： | PT9L |  |  |  |  | 编制： | [6 empty] | FMEA版本： | V1.0
FMEA小组： | （硬件工程师、硬件主管、软件工程师、软件主管、结构工程师、结构主管） |  |  |  |  | 审核：
项目 |  | 功能 | 潜在失效模式 | 潜在失效结果分析 | 严 重 度 (S) | 分 类 | 失效机制/原因 | 频 度 (O) | 现行控制 |  | 探 测 度 (D) | R.P.N. | 拟采取措施 | 措施执行结果 |  |  |  | 措施是否执行 | 检查结果
[9 empty] | 预防 | 探测 |  |  |  | 严 重 度 (S) | 频 度 (O) | 探 测 度 (D) | R.P.N.
温度传感器 | 传感器 | 将温度信号转换为电阻值 | 电阻值错误 | 温度值测量不准确 | 9 | A | 没有进行标定或标定错误 | 5 |  | 温度测量准确性实验 | 5 | 225 | 组装和整机进行温度检测 | 9 | 5 | 3 | 135 | 检查产品检验标准的温度检测项目 | □
|  |  |  | 温度值测量不准确 | 9 | B | 传感器损坏 | 3 |  | 温度测量准确性实验 | 5 | 135 | 组装和整机进行温度检测 | 9 | 3 | 3 | 81 | 检查产品检验标准的温度检测项目 | □
| AD采样电路 | 将电阻值转换为电压信号 | 无电压信号 | 不能正常测量 | 8 | B | 电阻断路 | 3 |  | 温度测量准确性实验 | 3 | 72 | 组装和整机进行温度检测 | 8 | 3 | 1 | 24 | 检查产品检验标准的温度检测项目 | □
LCD | LCD屏幕 | 显示测量值 | 无显示或显示错误 | 使用者得不到或得到错误的温度值 | 9 | C | LCD损坏 | 5 |  | 功能检验 | 1 | 45 | 无需采取措施
| LCD驱动 | 驱动LCD显示 | 芯片管脚连接异常 | 无显示或显示不全 | 9 | C | 芯片不良 | 5 |  | 功能检验 | 1 | 45 | 无需采取措施
系统供电 | 电源电路 | 为MCU、LCD、背光供电 | 供电不足 | MCU等被供电器件无法正常工作 | 8 | C | 错误的负载计算 | 3 |  | 功能检验 | 2 | 48 | 无需采取措施
|  |  | 供电不足 | MCU等被供电器件无法正常工作 | 8 | C | 贴片不良 | 3 |  | 功能检验 | 2 | 48 | 无需采取措施
|  |  | 电路短路 | 不能正常测量 | 9 | C | 电容短路 | 3 |  | 功能检验 | 1 | 27 | 无需采取措施
MCU | MCU | MCU配置 | MCU运行失常 | 不能正常测量 | 8 | C | 电阻或电容断路 | 2 |  | 功能检验 | 2 | 32 | 无需采取措施
| 按键电路 | 执行I/O读取(按键) | 无按键信号 | 开机键失效导致无法开机不能正常测量温度 | 8 | B | 按键寿命选择有误而出现机械损坏或电阻断路 | 3 |  | 功能检验 | 3 | 72 | 开关机功能检验 | 8 | 3 | 1 | 24 | 检查产品检验标准的开关机检验项目 | □
| 低电检测电路 | 执行I/O读取(低电压检测) | 在到达低电压时未报警 | 不满足法规要求 | 9 | B | 电阻断路 | 3 |  | 功能检验 | 3 | 81 | 低电提示功能检测 | 8 | 3 | 1 | 24 | 检查产品检验标准的低电提示功能检测项目
蜂鸣器 | 蜂鸣器连接电路 | 提示音 | 蜂鸣提示信号不正确 | 无提示音 | 3 | C | MCU贴片不良 | 5 |  | 功能检验 | 2 | 30 | 无需采取措施
PCB | PCB | 电气连接 | PCB损坏 | 不能正常测量 | 8 | C | 线路焊盘短路 | 2 |  | 功能检验 | 2 | 32 | 无需采取措施
FMEA小组成员
成员 | 姓名 | 签名 | 日期 | [14 empty] | 措施是否执行的检查结果
硬件工程师 | 万龙 | [16 empty] | 检查人员签名
硬件主管 | 侯广伟 | [16 empty] | 审核人员签名
软件工程师 | 王迪
软件主管 | 侯广伟
结构工程师 | 刘钊
结构主管 | 侯广伟
Note on E7: 00329: 主要写物理原因，区别于客户看到的现象
Note on F7: 00329: 主要描述使用者可看到的现象
Note on G7: Ranking 1 to 10. See "Severity" tab.
Note on H7: A: RPN>180 C: RPN<45 B:ELSE
Note on J7: Ranking 1 to 10. See "Occurrence" tab.
Note on M7: Ranking 1 to 10. See "Design Detection" tab.
Note on N7: Risk Priority Number = Product of "Severity", "Occur" & "Detect*. RPN is used for determining priorities. High values indicate areas where measures should primarily be focused.
Note on K8: What is done to reduce the occurence of the failure or prevent it from happening
Note on L8: What is done to detect if the failure occurs
Note on U25: 03355: review 时间与最后一次输出BOM的时间一致，与输出清单一的时间一致