## 验证计划-性能
设计验证计划 性能规格部分
拟制(硬件工程师): 年 月 日 审核(硬件主管): 年 月 日
产品型号： PT9L 项目编号： 30000078 产品/项目名称：红外体温计
1.本设计验证计划需批准后方能使用执行， 2.存档并归入设计历史文档（DHF）。 3.请根据项目具体实际情况对于验证阶段，方法及判定准则进行相应调整。
人员职责安排： 硬件工程师负责拟制产品性能规格部分的设计验证计划；硬件主管负责审核产品性能规格部分的设计验证计划。 硬件工程师负责产品性能规格部分的设计验证并形成设计验证报告；硬件主管负责审核产品性能规格部分的设计验证报告。
Clause NO.条款号 | Description, Requirement 描述或要求 |  | Applicable适用性 | 验证阶段 | 验证方法 | Comments 备注
1 | 温度显示范围 | 32.0℃～42.9℃ | □手板■T1□设计确认 | 参见《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0 》第6项 | 全部测试结果均需符合《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0》中第6项的要求
2 | 显示分辨力 | 0.1℃ | □手板■T1□设计确认 | 参见《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0 》第7项 | 全部测试结果均需符合《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0》中第7项的要求
3 | 测量误差 | ≥35℃且≤42℃：±0.2℃，其它：±0.3℃ | □手板■T1□设计确认 | 参见《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0 》第8项 | 全部测试结果均需符合《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0》中第8项的要求
4 | 工作环境 | 温度：10℃～40℃ 相对湿度：不窄于15-95%RH，不结露 大气压力：70kPa～106kPa | □手板■T1□设计确认 | 参见《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0 》第15，16项 | 全部测试结果均需符合《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0》中第15，16项的要求
5 | 存储环境 | 温度：-20.0℃―55.0℃ 相对湿度：不窄于15-95%RH，不结露 大气压力：70kPa～106kPa | □手板■T1□设计确认 | 参见《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0 》第17，18项 | 全部测试结果均需符合《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0》中第17，18项的要求
6 | 产品寿命 | 五年或10000次 | □手板■T1□设计确认 | 参见《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0 》第19项 | 全部测试结果均需符合《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0》中第19项的要求
7 | 电池使用寿命 | 测量使用次数不低于1000次 | □手板■T1□设计确认 | 参见《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0 》第20项 | 全部测试结果均需符合《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0》中第20项的要求
8 | 其它要求 | 无 | -- | -- | --