1. 测试设计说明

1.1子程序测试

针对单元测试的测试内容的测试设计考虑，测试各个不同的输入引起的不同的输出。

1.1.1控制

本测试的控制方式为人工输入。

1.1.2输入

参见详细测试记录中表格栏目“测试记录”中“测试项目”一栏。

1.1.3输出

参见详细测试记录中表格栏目“测试记录” 中“预期值”和“实测值”栏。

1.1.4过程

参见子程序测试纲要中表格栏目中“测试方法”一栏。

2. 测试设备：

| 设备名称 | 管制编号 |
| --- | --- |
| 稳压电源 | DJS10005 |
| 万用表 | DJS06046 |
| 示波器 | DJS01002 |

3. 子程序测试纲要

产品型号：PT9L

软件版本：PT-HT2762-V0029-1.0.0

测试日期：

测 试 人：王迪

审 核 人：侯广伟

| Unit Name | Function Description | Test Method | Conclusion |
| --- | --- | --- | --- |
| vUserGPIOInit | Initialize the GPIO | S | OK |
| vUserGPIODeinit | Initialize the sleep mode of GPIO | S | OK |
| Fun_LcdDisplay | Display Data | O | OK |
| BeepWork | GetBatValue | O | OK |
| UserArithCompute | Get Body Temperature | C | OK |
| GetExNTC_Temp | Get the NTC value | I | OK |
| GetBatValue | Get battery Value | I | OK |
| vUserEEpromWrite | Write the MCU EEROM | S | OK |
| UserEEpromRead | Read the MCU EEROM | S | OK |
| Fun_UserMeasureModeSet | Set measurement mode | C | OK |
| Fun_UserMeasureUnitSet | Unit switching | C | OK |

Abbreviations used in Test Method:

S: --simulate software in single step and observe the executing process of the routine.

C: --input different values and verify the output values are same as values calculated manually.

O: --execute the software unit and observe the action of hardware.

I: --change input(s) of hardware and verify the action of software.

详细测试记录

S: --simulate software in single step and observe the executing process of the routine.

| 子程序名 | Void vUserGPIOInit (void) |
| --- | --- |
| 功能描述 | Initialize the GPIO，GPIO端口初始化 |
| 测试记录 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. 端口PA; PAPU; 0x0F; 0x0F; OK. PAC; 0x0F; 0x0F; OK. PA; 0x00; 0x00; OK. 端口PB; PBPU; 0xBF; 0xBF; OK. PBC; 0xBF; 0xBF; OK. PB; 0x00; 0x00; OK. 端口PC; PCPU; 0xA2; 0xA2; OK. PCC; 0xA2; 0xA2; OK. PC; 0x40; 0x40; OK. 端口PD; PDPU; 0xFE; 0xFE; OK. PDC; 0xFE; 0xFE; OK. PD; 0x04; 0x04; OK. 端口PE; PEPU; 0xFF; 0xFF; OK. PPEC; 0xFF; 0xFF; OK. PE; 0x00; 0x00; OK. |

| 子程序名 | void vUserGPIODeinit (void) |
| --- | --- |
| 功能描述 | Initialize the sleep mode of GPIO，GPIO端口Sleep模式设定 |
| 测试记录 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. 端口PA; PAPU; 0x97; 0x97; OK. PAC; 0x9F; 0x9F; OK. PA; 0x00; 0x00; OK. 端口PB; PBPU; 0xFF; 0xFF; OK. PBC; 0xFF; 0xFF; OK. PB; 0x00; 0x00; OK. 端口PC; PCPU; 0xBF; 0xBF; OK. PCC; 0xBF; 0xBF; OK. PC; 0x00; 0x00; OK. 端口PD; PDPU; 0xFA; 0xFA; OK. PDC; 0xFA; 0xFA; OK. PD; 0x04; 0x04; OK. 端口PE; PEPU; 0xFF; 0xFF; OK. PPEC; 0xFF; 0xFF; OK. PE; 0x00; 0x00; OK. |

| 子程序名 | void vUserEEpromWrite(uint8_t u8addr, uint8_t u8data) |
| --- | --- |
| 功能描述 | 片内EEROM字节写 |
| 测试记录 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. u8addr = 0x10; u8data =0x55 ;; 能够将0x55写入0x10址; 0x55; OK. |

| 子程序名 | uint8_t UserEEpromRead(uint8_t u8addr) |
| --- | --- |
| 功能描述 | 片内EEROM字节读 |
| 测试记录 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. u8addr = 0x10;; 返回0x55; 0x55; OK. |

C: --input different values and verify the output values are same as values calculated manually.

| 子程序名 | uint16_t UserArithCompute(uint16_t envirT,uint16_t ntcT) |
| --- | --- |
| 功能描述 | 计算人体温度 |
| 测试记录 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. envirT = 25.9 ntcT 33.1; 3630; 3630; OK. envirT = 24.9 ntcT = 32.4; 3610; 3610; OK. envirT = 26.4 ntcT = 27.3; 3330; 3330; OK. |

| 子程序名 | Fun_UserMeasureUnitSet |
| --- | --- |
| 功能描述 | 单位切换 |
| 测试记录 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. 设置测量模式为℃模式; 测量模式为℃模式; 测量模式为℃模式; OK. 设置测量模式为℉模式; 测量模式为℉模式; 测量模式为℉模式; OK. |

| 子程序名 | Fun_UserMeasureModeSet |
| --- | --- |
| 功能描述 | 设置测量模式 |
| 测试记录 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. 设置测量模式为儿童模式; 测量模式为儿童模式; 测量模式为儿童模式; OK. 设置测量模式为成年模式; 测量模式为成年模式; 测量模式为成年模式; OK. 设置测量模式为物温模式; 测量模式为物温模式; 测量模式为物温模式; OK. |

O: --execute the software unit and observe the action of hardware.

| 子程序名 | Fun_LcdDisplay(&SDK_LCD_TEMP) |
| --- | --- |
| 功能描述 | LCD显示数据 |
| 测试记录 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. u16DisValue=123; u8MeasureMode= LCD_OBJECT_MODE u8Point= LCD_POINT_ON u8Mute= LCD_MUTE_ON u8BatLow=LCD_BATLABEL_ON_MODE; 12.3℃ 显示低电符号,静音图标，物温模式图标; 12.3℃ 显示低电符号,静音图标，物温模式图标; OK. u16DisValue=123; u8MeasureMode= LCD_OBJECT_MODE u8Point= LCD_POINT_OFF u8Mute= LCD_MUTE_OFF u8BatLow=LCD_BATLABEL_OFF_MODE; 123℃ 不显示低电符号,静音图标和物温模式图标; 123℃ 不显示低电符号,静音图标和物温模式图标; OK. |

| 子程序名 | BeepWork(uint8_t mode) |
| --- | --- |
| 功能描述 | 蜂鸣器驱动 |
| 测试记录 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. mode = BEEP_SHORT; 短鸣200ms; 短鸣200ms; OK. mode = BEEP_LONG; 长鸣500ms; 长鸣500ms; OK. mode = BEEP_SHORT2_2; 开关各70ms，再延时200ms,重复2次; 开关各70ms，再延时200ms,重复2次; OK. mode = BEEP_SHORT4; 开关各70ms重复4次; 开关各70ms重复4次; OK. |

I: --change input(s) of hardware and verify the action of software.

| 子程序名 | uint16_t GetExNTC_Temp() |
| --- | --- |
| 功能描述 | 获取NTC温度 |
| 测试记录 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. 将NTC置于25℃环境中静置30min; 25±1℃; 24.5; OK. 将NTC置于16℃环境中静置30min; 16±1℃; 15.6; OK. |

| 子程序名 | Uint16_t GetBatValue() |
| --- | --- |
| 功能描述 | 检测电池电压 |
| 测试记录 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. 输入供电电压3V; 300±20; 310; OK. 输入供电电压2.6V; 260±20; 270; OK. |