软件测试说明

软件版本：PT-HT2762-V0029-1.0.0

目标机型：PT9L

描述： PT9L的设计输入V1.0要求该软件支持：测温过程中检测体温，将测量中的数据及测量结果通过LCD显示。

测试内容：

按照测试大纲的要求，逐项测试，如果测试通过，PT-HT2762-V0029-1.0.0版软件可以定版。

接收标准：

按照测试大纲的要求，逐项测试，每项测试均测试通过。

PT9L测试大纲

注1：测试结果请用如下符号标明：测试通过：OK；不通过：NG；如测试不通过，还要注明原因。

软件版本： PT-HT2762-V0029-1.0.0

直流稳压电源：DJS10005

万用表：DJS06046

恒温槽：RPZ03003

黑体辐射源：RJS05001

- 初始化功能

序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 初次使用，给体温计上电；; 体温计开机：蜂鸣器长鸣，LCD全显示3秒后，接着关机进入休眠状态；; I O. 2; 在关机态，按一下测量按键，使体温计开机；; 体温计开机： LCD能够正常显示，显示内容和蜂鸣状态不确定，能够正常唤醒即可; I O.

测试结果：. 测试日期：; 测试人：; 审核人：.

- 关机功能

序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 体温测量结束后，无动作；; 体温计在15秒后自动关机; O. 2; 温度模式设置结束后，无动作；; 体温计在15秒后自动关机; O.

测试结果：. 测试日期：; 测试人：; 审核人：.

3. LCD显示功能

序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 首次上电; LCD会全屏显示3s; I，O. 2; 常温下将体温计对准34℃黑体，温度模式为人体模式下，短按测量按键; 1秒内结束，显示人体温度36.2℃左右，同时人体图标点亮; I，O. 3; 将体温计放置5℃或42℃环境温度下静置1H，再开机; LCD显示“Err” 图标闪烁15秒后关机; I，O. 序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 选中物温模式，常温下将体温计对准30℃黑体，按下测量按键; LCD显示30±0.2℃，背光为白色，单次长鸣，500ms; I，O. 2; 选中物温模式，常温下将体温计对准45℃黑体，按下测量按键; LCD显示45±0.2℃，背光为白色，单次长鸣，500ms; I，O. 3; 选中人体模式，常温下将体温计对准35℃黑体，按下测量按键; LCD显示36.5左右，背光为白色，单次长鸣，500ms; I，O. 4; 选中人体模式，常温下将体温计对准37℃黑体，按下测量按键; LCD显示38.2左右，背光为橙色, 连续短鸣4次，滴滴滴滴; I，O. 5; 选中人体模式，常温下将体温计对准38℃黑体，按下测量按键; LCD显示39.2左右，背光为红色，连续短鸣4次，滴滴滴滴; I，O. 6; 选中人体模式，常温下将体温计对准25℃黑体，按下测量按键; LCD显示---℃，背光为白色，没有蜂鸣; I，O. 7; 选中人体模式，常温下将体温计对准40℃黑体，按下测量按键; LCD显示---℃，背光为红色，没有蜂鸣; I，O.

测试结果：. 测试日期：; 测试人：; 审核人：.

4. 蜂鸣器提示

序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 首次上电; 蜂鸣器长鸣，LCD保持全显3S; I，O. 2; 短按测量按键; 蜂鸣器三次短鸣，提示测量未完成，LCD显示“---℃”; I，O. 3; 常温下将体温计对准34℃黑体，按下测量按键3S以上; 蜂鸣器长鸣，提示测量完成，LCD显示测量结果; I，O. 4; 常温下将体温计对准25℃黑体，按下测量按键3S以上; 蜂鸣器三次短鸣，提示测量结果异常，LCD显示“---℃”; I，O. 5; 常温下将体温计对准40℃黑体，按下测量按键3S以上; 蜂鸣器三次短鸣，提示测量结果异常，LCD显示“---℃”; I，O.

测试结果：. 测试日期：; 测试人：; 审核人：.

5. 低电压检测功能

序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 将电压调到3.0V，开机; LCD不会提示低电压，实心电池图标常亮; I，O. 2; 将电压调到2.65V，开机; LCD提示低电压，实心电池图标常亮; I，O. 不断电，将电压调到2.8V; 按测量键，LCD显示,空心电池图标常亮; I，O. 保持电压2.8V,重新上电; LCD不会提示低电压，实心电池图标常亮; I，O. 3; 将电压调到2.45V，开机; 空心电池图标闪烁15秒后关机; I，O. 不断电，将电压调到2.8V; 按测量键，空心电池图标闪烁15秒后关机; I，O. 保持电压2.8V,重新上电; LCD不会提示低电压，实心电池图标常亮; I，O.

测试结果：. 测试日期：; 测试人：; 审核人：.

6. 测量模式设置功能

序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 在测量界面，短按设置按键; 切换模式图标; I，O. 2; 按下测量按键; 在之前选定的模式下，完成一次测量; I，O. 3; 设置时超过15S没有按键操作; 体温计进入关机状态; I，O.

测试结果：. 测试日期：; 测试人：; 审核人：.

7. 单位切换功能

序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 关机时，长按测量按键8s以上; 当前的单位图标，闪烁显示; I，O. 短按测量按键; 蜂鸣器短鸣，被选择的单位图标，闪烁显示; I，O. 2; 长按2秒测量按键; 蜂鸣器短鸣，LCD显示选定的单位图标; I，O. 3; 超过2S没有按键操作; 体温计进入关机状态; I，O.

测试结果：. 测试日期：; 测试人：; 审核人：.

8. 测量功能

序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 选中物温模式，常温下将体温计对准37℃黑体，按下测量按键; LCD显示37±0.2℃，背光为白色，单次长鸣，500ms; I，O. 2; 选中成人体温模式，常温下将体温计对准35℃黑体，按下测量按键; LCD显示36.5左右，背光为白色，单次长鸣，500ms; I，O. 选中成人体温模式，常温下将体温计对准36.5℃黑体，按下测量按键; LCD显示37.7左右，背光为橙色, 连续短鸣4次，滴滴滴滴; I，O. 选中成人体温模式，常温下将体温计对准38℃黑体，按下测量按键; LCD显示39.2左右，背光为红色，连续短鸣4次，滴滴滴滴; I，O. 3; 选中婴儿体温模式，常温下将体温计对准35℃黑体，按下测量按键; LCD显示36.5左右，背光为白色，单次长鸣，500ms; I，O. 选中婴儿模式，常温下将体温计对准38℃黑体，按下测量按键; LCD显示39.2左右，背光为红色，连续短鸣4次，滴滴滴滴; I，O. 4; 选中成人体温模式，常温下将体温计对准25℃黑体，按下测量按键; LCD显示---℃，背光为白色，没有蜂鸣; I，O. 选中成人体温模式，常温下将体温计对准40℃黑体，按下测量按键; LCD显示---℃，背光为白色，没有蜂鸣; I，O. 人体体温测量过程中的其他情况测试： 行列为测量输入： 交叉点为测量输出：; B1： 短按测量按键; B2: 长按测量按键; B3： 短按设置按键; B4： 长按设置按键超过3s; B5： 拨动静音开关. A2： 体温计开机处于全显状态; A2B1： 体温计无反应; A2B2： 体温计无反应; A2B3： 体温计无反应; A2B4： 体温计无反应; A2B5： 体温计无反应. A3： 体温计处于关机状态; A3B1： 体温计被唤醒测量，LCD显示测量结果; A3B2：长按2秒完成深度测量；长按8秒进入切换单位模式; A3B3： 体温计无反应; A3B4： 体温计进入记忆查询模式; A3B5： 体温计无反应. A4： 体温计处于显示测量结果状态; A4B1： LCD显示测量结果; A4B2：长按2秒完成深度测量；长按8秒进入切换单位模式; A4B3： 切换测量模式; A4B4： 体温计进入记忆查询模式; A4B5： LCD显示静音图标. A5： 体温计模式设置界面状态; A5B1： 退出模式设置界面，并保存之前的模式，进入测量; A5B2：长按2秒完成深度测量；长按8秒进入切换单位模式; A5B3： 切换模式选择; A5B4： 体温计进入记忆查询模式; A5B5： LCD显示静音图标.

测试结果：. 测试日期：; 测试人：; 审核人：.

9. 错误检测功能

序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 将体温计放置5℃环境温度下静置1H; LCD显示“Err” 图标闪烁15次后关机; I，O. 2; 将体温计放置42℃环境温度下静置1H; LCD显示“Err” 图标闪烁15次后关机; I，O.

测试结果：. 测试日期：; 测试人：; 审核人：.

10. 记忆功能

序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 体温计物温模式下，对准35℃黑体测量；; LCD显示测试完成的结果，并记录。; I，O. 2; 在关机态，长按设置键3秒，进入记忆浏览模式，显示当前测量模式、测量数值和测量记录数。; LCD显示测试完成的记忆结果，并记录。; I，O. 3; 短按设置按键显示下一条记录。; LCD显示测试完成的记忆结果，并记录。; I，O. 4; 切换到体温模式，对准35℃黑体测量；; LCD显示测试完成的结果，并记录。; I，O. 5; 在关机态，长按设置键3秒，进入记忆浏览模式，显示当前测量模式、测量数值和测量记录数。; LCD显示测试完成的记忆结果，并记录。; I，O. 6; 短按设置按键显示下一条记录。; LCD显示测试完成的记忆结果，并记录。; I，O. 7; 在关机态时，长按测量键和设置键8s后开始自动清除记忆，全部记录被清空。; 记忆结果清空; I，O. 8; 进行清空记忆操作后，进入记忆查看界面。; 记忆结果为空; I，O.

测试结果：. 测试日期：; 测试人：; 审核人：.