PT9L生物相容性评估报告 V1.0

- 生物相容性评估项目：

生物相容性是指材料与生物体之间相互作用后产生的各种生物、物理、化学等反应的一种概念。一般地讲，就是材料植入人体后与人体相容程度，也就是说是否会对人体组织造成毒害作用

PT9L红外体温计设计使用的材质与量产型号PT5红外耳温计一致，没有新增材料，而PT5已经做过生物相容性的相关试验，故对PT9L只进行生物相容性的测试评估。

二、PT9L与 量产型号PT5 材料对照表：

|  |  | PT9L | PT5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物相容性 | 部品 | 材料 | 材料 |
|  | 主机身 | ABS | ABS |
|  | 测试探头 | TPU | TPU |
|  | 主机镜片 | PMMA | PMMA |
|  | 保护盖 | PC | PC |

三、结论：

从上表中可以看出，PT9L红外体温计在主机身、测试探头、主机镜片以及保护盖等材料方面与量产型号PT5红外耳温计一致，PT5材料性能已通过生物相容性测试，因此，PT9L红外体温计符合生物相容性的要求。

拟制：                           审核：