## 版本记录
历史版本记录
序号 | 修改日期 | 修改描述 | 版本 | 编制 | 批准
1 |  | 起草 | V1.0 | 王迪 | 侯广伟

## 设计验证 通用-T1阶段
设计验证报告-通用要求部分
拟制（项目负责人）: 年 月 日
审核（软件主管）: 年 月 日 审核（硬件主管）: 年 月 日 审核（结构主管）: 年 月 日
产品型号： PT9L 项目编号： 30000078 产品/项目名称：红外体温计
阶段：T1 验证依据：PT9L-YZTY01 V1.0
1.本设计验证报告需审核后方能生效。 2.存档并设计历史文档（DHF）。
注：在设计验证报告中标记“■”或是在“□”中划“√”都表示当前项已经被选中；标记“□”表示当前项未选中
序号 No. | 条目 Item | 要求 Requirements | 验证阶段 Stage of verification | 验证方法及资源需求 Verification method and resource requirements | 判定准则 Determinant guide line | 验证记录 Verification annal | 结论 conclusion
1 | 产品型号 Model | PT9L | -- | -- | -- | -- | --
2 | 销售地区及认证 Intended markets and certification | 要求符合如下认证体系要求： □ CE 对应地区： 欧洲 ■ FDA 对应地区：美国 □ CFDA 对应地区：中国 □ 其他 | □手板□T1■设计确认 | -- | -- | -- | --
3 | 外形和重量要求 Size and weight | 详见《设计输入-组件规格部分》中的相关要求 | -- | -- | -- | -- | --
4 | 包装要求 Packaging | 详见《设计输入-组件规格部分》中的相关要求 | -- | -- | -- | -- | --
5 | 包装列表 Package list | 详见《设计输入-组件规格部分》中的相关要求 | -- | -- | -- | -- | --
6 | 产品寿命 Service life | 详见《设计输入-性能规格部分》中的相关要求 | -- | -- | -- | -- | --
7 | 风险管理 Rish management | 具体参见风险管理计划最新版本 整个过程按照《设计输入-法规标准清单》的相关标准进行风险管理 | □手板□T1■设计确认 | -- | -- | -- | --
8 | 电气安全 Safety requirements for electrical equipment | 详见《设计输入-法规标准清单》中的相关标准 | □手板□T1■设计确认 | -- | -- | -- | --
9 | 环保 Environment protection | 要求同时满足以下环保指令或法规： □ROHS(2011/65/EU)（2015/863/EU） □REACH(1907/2006/EC) □WEEE关于报废电子电气设备指令(2012/19/EU) □电池指令 (2013/56/EU) □包装指令 (2005/20/EC) □中国ROHS 2.0 POPs □电池指令 (2013/56/EU) □包装物和包装废弃物指令 94/62/EC, 2005/20/EC, (EU) 2018/852 □2006/66/EC □美国有毒物质控制法案TSCA CPSC，CPSIA ■加州RoHS □加州65提案 □美国包装法案 TPCH □美国电池指令（含汞电池和可充电池管理法） □其它：_______________________________。 | □手板■T1□设计确认 | 检查BOM全项是否通过相关要求 | BOM全项均通过测试 | BOM全项均通过测试 | 合格
10 | 消毒要求 Sterility requirements | 按照风险分析的结论添加消毒方面的要求： 说明书中按照风险分析的结论添加消毒方面的要求 | □手板■T1□设计确认 | 检查说明书是否有消毒方面的描述 | 说明书中有消毒方面的描述 | 说明书中有消毒方面的描述 | 合格
11 | 易用性 Usability | 详见《设计输入-法规标准清单》中的相关标准 | □手板□T1■设计确认 | -- | -- | -- | --
12 | 专利 Patent | 需要规避的专利技术： 无 | -- | -- | -- | -- | --
13 | 测量和监视设备 Measurement and monitoring instruments | 是否有与新增测量监视设备配合的要求： ■ 无 □ 有： | -- | -- | -- | -- | --
14 | 生产过程要求 Manufacture procedure | ■ 工装要求 ■ 机芯检测： 1、能正确检测LCD端口连接线的通断。 2、能正确检测按键端口连接线的通断。 3、能正确检测低电压检测端口连接线的通断。 4、能查看待机态和工作态电流。 ■ 机芯调试： 1、能对测温模块进行检测。 2、能实现对机芯的自检查看。 | □手板□T1■设计确认 | -- | -- | -- | --
|  | ■工厂态要求 ■机芯检测态要求： 1.能够检验LCD与PCB的连接。 2.能够检验按键与PCB的连接。 3.能够检验待机态和工作态电流。 ■机芯调试态要求： 1.能够显示测温模块测量值。 2.能够设定蜂鸣提示音开关。 3.能够设定测量单位。 | □手板□T1■设计确认 | -- | -- | -- | --
|  | □ 其他工艺要求 ：应能对代码中分配给通讯加密字节区域是否为”空”（0x00或0xFF）进行检验（注：本项主要针对iHealth产品，其他产品视情况考虑选择） | -- | -- | -- | -- | --
15 | 防误用注意信息 Information to deter foreseeable misuse | 用户说明书上必须指明本产品： ■ 禁忌症 其他： . | □手板■T1□设计确认 | 检查说明书上是否有相关内容 | 符合设计输入要求 | 符合设计输入要求 | 合格
16 | 客户特殊要求 Customer's special requirements | ■ 无 □ 单独跌落试验 □ 特殊标签 □ 非强制性标准的引用 □ 验货抽样标准 □ 外部测试要求 □ 其他要求： | -- | -- | -- | -- | --
17 | 电磁兼容性 Electromagnetic compatibility | 详见《设计输入-法规标准清单》中的相关标准 | □手板□T1■设计确认 | -- | -- | -- | --
18 | 生物相容性 Toxicity and biocompatibility requirement | 详见《设计输入-法规标准清单》中的相关标准 | □手板■T1□设计确认 | 检查生物相容性测试/评估是否通过 | 生物相容性测试/评估通过 | 生物相容性测试/评估报告 | 合格
19 | 防尘防水 requirements for ingress of water or particulate matter | ■应符合IEC60529的IP22类测试（属于手持式、佩戴式或运输中可操作设备） □应符合IEC60529的IP21类测试 □应符合IEC60529的IP20类测试 □无要求 □其他： | □手板□T1■设计确认 | -- | -- | -- | --
20 | 电池 battery | □可充电电池：在充满电后，电池电量至少能进行 次测量，并且电池性能参数不变。 □电池：需要符合WERC认证 ■无要求 | □手板■T1□设计确认 | 电池使用寿命测试报告 | 符合设计输入要求 | 电池使用寿命测试报告 | 合格