PT9L

产品维修指南 V1.0

产 品 型 号：      PT9L

项 目 编 号：    30000078

产品/项目名称：   红外体温计

编    制：                   年   月   日

审    核：                   年   月   日

批    准：                   年   月   日

历史版本记录

| 序号 | 修改日期 | 修改描述 | 版本 | 编制 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年4月20日 | 起草 | V1.0 | 万龙 | 侯广伟 |

目的:

对产品生产过程中出现的不符合产品检验标准要求并需要进行维修的情况提供借鉴.

维修准备：

- 确认维修时产品不良现象

- 确保维修不对产品造成破坏或二次损伤

具体维修方法：

参考附表《PT9L测试不良现象及原因分析》

| PT9L测试不良现象及原因分析 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试不良 | 不良现象 | 一级不良原因分析 | 二级不良原因分析 | 备注 |
| 开机不良 | 1.不开机 | （1）电源弹簧不良 | ①.“+”、“-”极簧连 |  |
|  |  |  | ②.“+”、“-”极簧装反 |  |
|  |  |  | ③.“+”、“-”极簧松 |  |
|  |  | （2）稳压电路不良 | ①.电源短路 |  |
|  |  |  | ②.稳压片不良 |  |
|  |  | （3）主芯片不良 | ①.主芯片程序错误 |  |
|  |  |  | ②.主芯片不良 |  |
|  |  | （4）按键不良 | ①.按键不良 |  |
|  |  |  | ②.主芯片按键端口不良 |  |
|  | 2.无显示或显示不全 |  | 见显示不良分析 |  |
|  | 3.无声音 |  | 见蜂鸣器不良分析 |  |
| 显示不良 | 1.全显缺段 |  | ①.LCD不良 |  |
|  |  |  | ②.主芯片LCD驱动端口不良 |  |
|  |  |  | ③.导电胶条不良 |  |
|  | 2.显示深浅不一 |  | ①.LCD不良 |  |
|  |  |  | ②.主芯片LCD驱动端口不良 |  |
|  | 3.背光不亮 |  | ①.背光LED不良 |  |
|  |  |  | ②.主芯片LED驱动端口不良 |  |
| 蜂鸣器 | 1.不响 |  | ①.蜂鸣器不良 |  |
|  |  |  | ②.主芯片控制端口不良 |  |
|  | 2.声音小或时断时续 |  | ①.蜂鸣器不良 |  |
|  |  |  | ②.主芯片控制端口不良 |  |
| 测温不准 | 测温不准 |  | ①.温度传感器不良 |  |
|  |  |  | ②.温度标定不良 |  |
| 低电压不良 | 1.开机出电池符号 |  | ①.低电检测电路不良 |  |
|  |  |  | ②.主芯片低电检测端口不良 |  |
|  | 2.低电压不出电池符号 |  | ①.主芯片低电检测端口不良 |  |
|  |  |  | ②.低电检测电路不良 |  |
|  |  |  | ③.LCD驱动芯片端口不良 |  |
| 供电、漏电不良 | 1.供电大 |  | ①.主芯片端口不良(短路) |  |
|  |  |  | ②.稳压片电路不良 |  |
|  |  |  | ③.元器件损坏 |  |
|  | 2.供电小 |  | ①.稳压片电路不良 |  |
|  |  |  | ②.主芯片端口不良 |  |
|  | 3.漏电大 |  | ①.元器件不良 |  |
|  |  |  | ②.主芯片端口不良 |  |
|  |  |  | ③.稳压片电路不良 |  |