PT9L产品缺陷定义

V1.0

产品/项目名称：   红外体温计

产  品  型  号：     PT9L

项  目  编  号：    30000078

编    制：                   年   月   日

审    核：                   年   月   日

批    准：                   年   月   日

严重度的定义

| 严重度定性分级 |  |
| --- | --- |
| 缺陷等级 | 定性描述 |
| CR | 可能导致永久性损伤或患者死亡，违反法令 |
|  | 可能导致要求专业医疗介入的伤害或损伤，产品损坏，无法使用 |
| MA | 导致不要求专业医疗介入的暂时的伤害及损伤 |
|  | 产品有缺陷，但不影响继续使用 |
| MI | 通常仅略感不便，暂时不适 |
|  | 通常不至于对产品发生显著影响，患者少许不便 |

PT9L红外体温计功能缺陷等级分析和评价

| 项目 | 规 格 及 检 验 标 准 描 述 | 缺陷等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CR | MA | MI |
| 正常测量 | 产品每次测温时，如果目标温度正常，显示所测温度，同时显示相对应的颜色，蜂鸣器长鸣0.5S，若测量错误，显示三条杠和温度单位，蜂鸣器短鸣3次。 |  |  |  |
| 自检 | 将产品断电后（无余电），重新上电进入上电模式，产品自检正常：显示屏全显且白色背光亮，此时检查LCD显示内容是否正确，是否有有乱显，多显，少显现象，同时蜂鸣器长鸣0.5S，3S 后进入待机模式。（若自检故障，屏幕全亮且闪烁） |  |  |  |
| 测量范围 | 32℃～42.9℃，范围内任意温度均可以测量出数值。超出测量范围，机器应当报错。 |  |  |  |
| 测量精度 | ≥35℃且≤42℃：±0.2℃，其它±0.3℃。 |  |  |  |
| 自动关机 | 测温后无操作15S。 |  |  |  |
| 电流消耗 | 测量模式耗电电流：平均值须小于50mA； 待机电流：平均值须小于20uA。 |  |  |  |
| 短路测试 | 将电池装反或将装在电池盒内的电池短路， 不可有明火或冒烟现象。 |  |  |  |
| 低电压检测 | 1、使用直流电源供电，将供电电压调至2 .7V时，测量完毕后LCD 显示电池符号； 2、继续将供电电压调至DC 2.5V 时，LCD 应显示低电压图标且闪烁15S 后产品关机； |  |  |  |