用户现场测试报告

V1.0

产  品  型 号      PT9L          .

项  目  编 号         30000078   .

产品/项目名称      红外体温计    .

编    制（软件工程师）                        年   月   日

审    核（软 件主 管）                        年   月   日

批    准（技术负责人）                          年   月   日

历史版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本描述 | 版本 | 更改人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.05.24 | 起草 | V1.0 | 王迪 | 侯广伟 |

- 测试说明

本报告作为用户现场测试的总结报告，汇总用户现场测试所有信息，给出了用户现场测试结论。同时，由于国内、美版和欧版所有的操作步骤和功能模块完全相同，因此，在这里仅用一版样机进行测试确认即可。

- 测试配置

| 产品型号 | PT9L |
| --- | --- |
| 软件版本 | 主单片机 美版PT-HT2762-V0009-1.0.0 |
| 硬件版本 | PT9L-HBMP V1.0 |
| 说明书版本 | 美版PT9L-SMSP01 V1.0 |

- 文件记录版本

| 文件 | 文件名及版本 |
| --- | --- |
| 用户现场测试计划 | PT9L-RYCJ01 V1.0 |
| 用户现场测试记录 | PT9L-RYCL01 V1.0 |

- 测试人群评估

  - 人群汇总

| 专业技术人员 |  |  |  | 普通用户 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年龄 | 性别 | 教育水平 | 序号 | 年龄 | 性别 | 教育水平 |
| 1 | 33 | □男■女 | □初中□高中■大学 | 1 | 25 | □男■女 | □初中□高中■大学 |
| 2 | 37 | ■男□女 | □初中□高中■大学 | 2 | 30 | ■男□女 | □初中□高中■大学 |
| 3 | 35 | ■男□女 | □初中□高中■大学 | 3 | 40 | ■男□女 | □初中■高中□大学 |
| 4 |  |  |  | 4 | 16 | ■男□女 | ■初中□高中□大学 |
| 5 |  |  |  | 5 | 20 | 男■女 | □初中■高中□大学 |
|  |  |  |  | 6 | 13 | ■男□女 | ■初中□高中□大学 |

  - 专业技术人员

性别

| 性别 | 人数 | % |
| --- | --- | --- |
| 女性 | 1 | 33% |
| 男性 | 2 | 67% |
| 总计 | 3 | 100% |
| 结论： | ■符合要求 □不符合要求 |  |

年龄

| 年龄 | 人数 | % |
| --- | --- | --- |
| 12~20 | 0 | 0% |
| 21~30 | 0 | 75% |
| 31~40 | 3 | 100% |
| 41~50 | 0 | 0% |
| 51~60 | 0 | 0% |
| 61~ | 0 | 0% |
| 总计 | 3 | 100% |
| 结论 | ■符合要求 □不符合要求 |  |

教育程度

| 教育程度 | 人数 | % |
| --- | --- | --- |
| 初中 | 0 | 0% |
| 高中 | 0 | 0% |
| 大学 | 3 | 100% |
| 总计 | 3 | 100% |
| 结论 | ■符合要求 □不符合要求 |  |

  - 普通用户

性别

| 性别 | 人数 | % |
| --- | --- | --- |
| 女性 | 2 | 33% |
| 男性 | 4 | 67% |
| 总计 | 6 | 100% |
| 结论： | ■符合要求 □不符合要求 |  |

年龄

| 年龄 | 人数 | % |
| --- | --- | --- |
| 12~20 | 3 | 50% |
| 21~30 | 2 | 33% |
| 31~40 | 1 | 17% |
| 41~50 | 0 | 0% |
| 51~60 | 0 | 0% |
| 61~ | 0 | 0% |
| 总计 | 6 | 100% |
| 结论 | ■符合要求 □不符合要求 |  |

教育程度

| 教育程度 | 人数 | % |
| --- | --- | --- |
| 初中 | 2 | 33% |
| 高中 | 2 | 33% |
| 大学 | 2 | 33% |
| 总计 | 6 | 100% |
| 结论 | ■符合要求 □不符合要求 |  |

- 问卷调查汇总

  - 专业技术人员

- 用户说明书可读性

| 非常容易 | 容易 | 一般 | 困难 | 非常困难 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/3(100%) | 0/3(0%) | 0/3(0%) | 0/3(0%) | 0/3(0%) |

- 标签（彩包装、机身标识）的可读性

| 非常容易 | 容易 | 一般 | 困难 | 非常困难 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/3(100%) | 0/3(0%) | 0/3(0%) | 0/3(0%) | 0/3(0%) |

3）LED显示内容是否易懂

| 非常容易 | 容易 | 一般 | 困难 | 非常困难 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/3(100%) | 0/3(0%) | 0/3(0%) | 0/3(0%) | 0/3(0%) |

4）LED显示是否清楚

| 非常清楚 | 清楚 | 一般 | 不清楚 | 非常不清楚 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/3(100%) | 0/3(0%) | 0/3(0%) | 0/3(0%) | 0/3(0%) |

5）安装电池是否容易

| 非常容易 | 容易 | 一般 | 困难 | 非常困难 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/3(100%) | 0/3(0%) | 0/3(0%) | 0/3(0%) | 0/3(0%) |

6）按键的易用性

| 非常容易 | 容易 | 一般 | 困难 | 非常困难 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/3(100%) | 0/3(0%) | 0/3(0%) | 0/3(0%) | 0/3(0%) |

7）用户说明书和产品随机文件中是否容易找到提供售后服务信息

| 非常容易 | 容易 | 一般 | 困难 | 非常困难 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/3(100%) | 0/3(0%) | 0/3(0%) | 0/3(0%) | 0/3(0%) |

8）是否提供了用户说明书和产品随机文件以外的材料？

| 是 | 否 |
| --- | --- |
| 0/3(0%) | 3/3(100%) |

  - 普通用户

1）用户说明书可读性

| 非常容易 | 容易 | 一般 | 困难 | 非常困难 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/6(100%) | 0/6(20%) | 0/6(0%) | 0/6(0%) | 0/6(0%) |

2）标签（彩包装、机身标识）的可读性

| 非常容易 | 容易 | 一般 | 困难 | 非常困难 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/6(100%) | 0/6(20%) | 0/6(0%) | 0/6(0%) | 0/6(0%) |

3）LED显示内容是否易懂

| 非常容易 | 容易 | 一般 | 困难 | 非常困难 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/6(100%) | 0/6(20%) | 0/6(0%) | 0/6(0%) | 0/6(0%) |

4）LED显示是否清楚

| 非常清楚 | 清楚 | 一般 | 不清楚 | 非常不清楚 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/6(100%) | 0/6(20%) | 0/6(0%) | 0/6(0%) | 0/6(0%) |

5）安装电池是否容易

| 非常容易 | 容易 | 一般 | 困难 | 非常困难 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/6(100%) | 0/6(20%) | 0/6(0%) | 0/6(0%) | 0/6(0%) |

6）按键的易用性

| 非常容易 | 容易 | 一般 | 困难 | 非常困难 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/6(100%) | 0/6(20%) | 0/6(0%) | 0/6(0%) | 0/6(0%) |

7）用户说明书和产品随机文件中是否容易找到提供售后服务信息

| 非常容易 | 容易 | 一般 | 困难 | 非常困难 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/6(100%) | 0/6(20%) | 0/6(0%) | 0/6(0%) | 0/6(0%) |

8）是否提供了用户说明书和产品随机文件以外的材料？

| 是 | 否 |
| --- | --- |
| 0/5(0%) | 6/6(100%) |

| 问卷调查总结论 | ■通过 □不通过 |
| --- | --- |

- 用户现场测试结论汇总

| 试产完成的或同等制造条件下生产的产品样机 |  | ■是 □否 |
| --- | --- | --- |
| 测试的受试者分布应满足上述“3. 测试要求”中d部分的要求 |  | ■是 □否 |
| 是否按用户现场测试计划进行测试 |  | ■是 □否 |
| 《用户现场测试记录》无异常测试现象或异常测试现象已被解决 |  | ■是 □否 |
| 用户问卷调查均达到“（3）一般”以上 |  | ■是 □否 |
| 无任何用户指出测试中提供了用户说明书和产品随机文件以外的材料 |  | ■是 □否 |
| 总结论 | ■通过 □不通过 |  |