## 版本记录
历史版本记录
序号 | 修改日期 | 修改描述 | 版本 | 编制 | 批准
1 |  | 起草 | V1.0 | 王迪 | 侯广伟

## 设计验证 通用-确认阶段
设计验证报告-通用要求部分
拟制（项目负责人）: 年 月 日
审核（软件主管）: 年 月 日 审核（硬件主管）: 年 月 日 审核（结构主管）: 年 月 日
产品型号： PT9L 项目编号： 30000078 产品/项目名称：红外体温计
阶段： 设计确认 验证依据：PT9L-YZTY01 V1.0
1.本设计验证报告需审核后方能生效。 2.存档并设计历史文档（DHF）。
注：在设计验证报告中标记“■”或是在“□”中划“√”都表示当前项已经被选中；标记“□”表示当前项未选中
序号 No. | 条目 Item | 要求 Requirements | 验证阶段 Stage of verification | 验证方法及资源需求 Verification method and resource requirements | 判定准则 Determinant guide line | 验证记录 Verification annal | 结论 conclusion
1 | 产品型号 Model | PT9L | -- | -- | -- | -- | --
2 | 销售地区及认证 Intended markets and certification | 要求符合如下认证体系要求： □ CE 对应地区： 欧洲 ■ FDA 对应地区：美国 □ CFDA 对应地区：中国 □ 其他 | □手板□T1■设计确认 | 检查是否符合相关国家的标注及法规 | 符合相关的标准及法规要求 | 标准及法规检查清单 | 合格
3 | 外形和重量要求 Size and weight | 详见《设计输入-组件规格部分》中的相关要求 | -- | -- | -- | -- | --
4 | 包装要求 Packaging | 详见《设计输入-组件规格部分》中的相关要求 | -- | -- | -- | -- | --
5 | 包装列表 Package list | 详见《设计输入-组件规格部分》中的相关要求 | -- | -- | -- | -- | --
6 | 产品寿命 Service life | 详见《设计输入-性能规格部分》中的相关要求 | -- | -- | -- | -- | --
7 | 风险管理 Rish management | 具体参见风险管理计划最新版本 整个过程按照《设计输入-法规标准清单》的相关标准进行风险管理 | □手板□T1■设计确认 | 检查是否按照风险管理计划进行 | 符合此项设计输入要求的标准 | 风险管理报告 | 合格
8 | 电气安全 Safety requirements for electrical equipment | 详见《设计输入-法规标准清单》中的相关标准 | □手板□T1■设计确认 | 检查电气安全测试/评估结论是否通过 | 电气安全测试/评估结论通过 | 电气安全测试报告 | 合格
9 | 环保 Environment protection | 要求同时满足以下环保指令或法规： □ROHS(2011/65/EU)（2015/863/EU） □REACH(1907/2006/EC) □WEEE关于报废电子电气设备指令(2012/19/EU) □电池指令 (2013/56/EU) □包装指令 (2005/20/EC) □中国ROHS 2.0 POPs □电池指令 (2013/56/EU) □包装物和包装废弃物指令 94/62/EC, 2005/20/EC, (EU) 2018/852 □2006/66/EC □美国有毒物质控制法案TSCA CPSC，CPSIA ■加州RoHS □加州65提案 □美国包装法案 TPCH □美国电池指令（含汞电池和可充电池管理法） □其它：_______________________________。 | □手板■T1□设计确认 | -- | -- | -- | --
10 | 消毒要求 Sterility requirements | 按照风险分析的结论添加消毒方面的要求： 说明书中按照风险分析的结论添加消毒方面的要求 | □手板■T1□设计确认 | -- | -- | -- | --
11 | 易用性 Usability | 详见《设计输入-法规标准清单》中的相关标准 | □手板□T1■设计确认 | 检查易用性测试/评估结论是否通过 | 易用性测试/评估结论通过 | 易用性测试/评估结论通过 | 合格
12 | 专利 Patent | 需要规避的专利技术： 无 | □手板□T1■设计确认 | 检查专利检索结果，是否存在侵权风险 | 结论为不涉及侵权风险 | 专利查新报告/专利综述报告 | 合格
13 | 测量和监视设备 Measurement and monitoring instruments | 是否有与新增测量监视设备配合的要求： ■ 无 □ 有： | -- | -- | -- | -- | --
14 | 生产过程要求 Manufacture procedure | ■ 工装要求 ■ 机芯检测： 1、能正确检测LCD端口连接线的通断。 2、能正确检测按键端口连接线的通断。 3、能正确检测低电压检测端口连接线的通断。 4、能查看待机态和工作态电流。 ■ 机芯调试： 1、能对测温模块进行检测。 2、能实现对机芯的自检查看。 | □手板□T1■设计确认 | 检查工装要求验证记录是否通过 | 工装要求验证记录的内容全部合格 | 工装硬件验证报告 | 合格
|  | ■工厂态要求 ■机芯检测态要求： 1.能够检验LCD与PCB的连接。 2.能够检验按键与PCB的连接。 3.能够检验待机态和工作态电流。 ■机芯调试态要求： 1.能够显示测温模块测量值。 2.能够设定蜂鸣提示音开关。 3.能够设定测量单位。 | □手板□T1■设计确认 | 检查工厂态测试是否通过 | 工厂态测试通过 | 工装硬件验证报告 | 合格
|  | □ 其他工艺要求 ：应能对代码中分配给通讯加密字节区域是否为”空”（0x00或0xFF）进行检验（注：本项主要针对iHealth产品，其他产品视情况考虑选择） | -- | -- | -- | -- | --
15 | 防误用注意信息 Information to deter foreseeable misuse | 用户说明书上必须指明本产品： ■ 禁忌症 其他： . | □手板■T1□设计确认 | -- | -- | -- | --
16 | 客户特殊要求 Customer's special requirements | ■ 无 □ 单独跌落试验 □ 特殊标签 □ 非强制性标准的引用 □ 验货抽样标准 □ 外部测试要求 □ 其他要求： | -- | -- | -- | -- | --
17 | 电磁兼容性 Electromagnetic compatibility | 详见《设计输入-法规标准清单》中的相关标准 | □手板□T1■设计确认 | 检查EMC测试/评估是否通过 | EMC测试/评估通过 | EMC测试/评估报告 | 合格
18 | 生物相容性 Toxicity and biocompatibility requirement | 详见《设计输入-法规标准清单》中的相关标准 | □手板■T1□设计确认 | -- | -- | -- | --
19 | 防尘防水 requirements for ingress of water or particulate matter | ■应符合IEC60529的IP22类测试（属于手持式、佩戴式或运输中可操作设备） □应符合IEC60529的IP21类测试 □应符合IEC60529的IP20类测试 □无要求 □其他： | □手板□T1■设计确认 | 检查电气安全相关项测试/评估结论是否通过 | 电气安全相关项测试/评估结论通过 | 电气安全测试报告 | 合格
20 | 电池 battery | □可充电电池：在充满电后，电池电量至少能进行 次血压测量，并且电池性能参数不变。 □电池：需要符合WERC认证 ■无要求 | □手板■T1□设计确认 | -- | -- | -- | --
Note on G10: 0159: 指向法规和标准的checklist
Note on G20: 微软用户: 没交

## 法规标准清单-确认阶段
设计验证报告-法规标准清单
拟制（项目负责人）: 年 月 日 |  | 审核（技术负责人）: 年 月 日
产品型号：PT9L 项目编号：30000078 产品/项目名称：红外体温计
阶段：设计确认 验证依据：PT9L-YZBZ01 V1.0
1.本设计验证计划需审核后方能使用执行。 2.存档并归入设计历史文档（DHF）。 3.请根据项目具体实际情况对于验证阶段，方法及判定准则进行相应调整。
类别 | 标准名称及版本号 | 是否适用 | 验证阶段 | 验证方法 | 判定准则 | 验证记录 | 结论
行业标准 | ISO 80601-2-56:2017/Amd1:2018 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过 | ETX202303-07-078-03/ETX202303-07-078-04 | 合格
| EN ISO 80601-2-56:2017+A1:2018 | □是 ■否 | -- | -- | --
| EN 12470-3:2000+A1:2009 | □是 ■否 | -- | -- | --
| EN 12470-5:2003 | □是 ■否 | -- | -- | --
| ASTM E1965-98：2016 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| ASTM E1965-98：2023 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| GB/T 21416:2008 | □是 ■否 | -- | -- | --
| GB 21417.1-2008 | □是 ■否 | -- | -- | --
| JJG 1164-2019 | □是 ■否 | -- | -- | --
| JJG 1162-2019 | □是 ■否 | -- | -- | --
欧盟指令 | MDR 2017/745 | □是 ■否 | -- | -- | -- | —— | ——
| MDD 93/42/EEC | □是 ■否 | -- | -- | -- | ——
生物相容性 | GB/T 16886.1-2022 | □是 ■否 | -- | -- | -- | 生物相容性评估报告 PT9L-SXPG01 V1.0 | 合格
| GB/T 16886.5-2017 | □是 ■否 | -- | -- | --
| GB/T 16886.10-2017 | □是 ■否 | -- | -- | --
| GB/T 16886.23-2023 | □是 ■否 | -- | -- | --
| ISO 10993-1:2018 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| ISO 10993-5: 2009 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| ISO 10993-10:2021 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| ISO 10993-23:2021 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| AAMI ANSI ISO 10993-1：2018 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| AAMI ANSI ISO 10993-5:2009/(R)2022 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| AAMI/ ANSI/ISO 10993-10:2010/(R)2014 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| EN ISO 10993-1:2020 | □是 ■否 | -- | -- | --
| EN ISO 10993-5:2009 | □是 ■否 | -- | -- | --
| EN ISO 10993-10:2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
| EN ISO 10993-23:2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
电气安全 | IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过 | ETX202303-07-078-02 | 合格
| IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| EN 60601-1:2006/A2:2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
| ANSI/AAMI ES60601-1:2005/A2:2021 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| IEC 60601-1-11：2015+AMD1：2020 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| EN 60601-1-11:2015+A1:2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
| GB 9706.1-2020 | □是 ■否 | -- | -- | --
| YY 9706.111-2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
风险 | YY/T 0316-2016 | □是 ■否 | -- | -- | -- | 风险管理报告 PT9L-FXGB01 V1.0 | 合格
| YY/T 1437-2023 | □是 ■否 | -- | -- | --
| YY/T 1473-2023 | □是 ■否 | -- | -- | --
| EN ISO 14971:2019 | □是 ■否 | -- | -- | --
| ISO 14971:2019 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行风险管理 | 风险管理报告通过
标识 | GB/T 191-2008 | □是 ■否 | -- | -- | -- | 标签检查报告 PT9L-YSPG01 V1.0 | 合格
| YY/T 0466.1-2016 | □是 ■否 | -- | -- | --
| YY/T 0466.1-2023 | □是 ■否 | -- | -- | --
| YY/T 0466.2-2015 | □是 ■否 | -- | -- | --
| EN 1041:2013 | □是 ■否 | -- | -- | --
| EN ISO 20417:2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
| ISO 20417:2021 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| 21CFR 801 Labeling | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| EN ISO 15223-1:2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
| ISO 15223-1:2021 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
易用性 | IEC 60601-1-6：2010+AMD1：2013+AMD2：2020 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过 | usability engineering file CE-PT9L-12 V1.0 | 合格
| EN 60601-1-6:2010/A1:2015 | □是 ■否 | -- | -- | --
| EN 60601-1-6:2010+A2:2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
| IEC 62366-1：2015 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| IEC 62366-1：2015+AMD1：2020 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| EN 62366-1:2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
包装运输 | GB/T 6543-2008 | □是 ■否 | -- | -- | -- | 包装运输报告 TX202303-07-070 | 合格
| ISTA 2A:2011 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| Directive 94/62/EC | □是 ■否 | -- | -- | --
| Model Legislation | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
电磁兼容 | EN 60601-1-2:2015/A1:2021 | □是 ■否 | -- | -- | -- | ETX202303-07-078-01 | 合格
| IEC 60601-1-2:2014+AMD1：2020 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| FCC Part15 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| YY 9706.102-2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
软件相关 | YY/T 0664-2020 | □是 ■否 | -- | -- | -- | 软件确认报告 PT9L-RJQB01 V1.0 | 合格
| GB/T 25000.51-2016 | □是 ■否 | -- | -- | --
| EN 62304:2006/A1:2015 | □是 ■否 | -- | -- | --
| IEC 62304：2006+AMD1：2015 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
蓝牙 | 蓝牙组织BQB认证 | □是 ■否 | -- | -- | -- | —— | ——
| 苹果公司内部协议 | □是 ■否 | -- | -- | -- | —— | ——
| SRRC认证 | □是 ■否 | -- | -- | -- | —— | ——
| FCC认证 | □是 ■否 | -- | -- | -- | —— | ——
锂电池 | GB 31241-2022 | □是 ■否 | -- | -- | -- | —— | ——
| IEC 62133-1:2017 | □是 ■否 | -- | -- | -- | —— | ——
| IEC 62133-2:2017+AMD1:2021 | □是 ■否 | -- | -- | -- | —— | ——
其他非强制标准 | 验货标准 | □是 ■否 | -- | -- | -- | —— | ——
| 客户单独要求 | □是 ■否 | -- | -- | -- | —— | ——
Note on B32: xue xie: 孙桂梅给的Tens上写的2023，是不是不对？