## 设计确认计划
设计确认计划
一、产品概况
产品型号 | PT9L
预期用途 | PT9L红外体温计是一款采用红外测温传感器采集温度信息的产品。具有简单易用、测量迅速、数据准确的特点。适用于儿童及成人家用测量，医院测量。
二、确认项目及安排
确认类别 | 确认内容 | 对应预期用途的分解 | 确认方法及资源需求 | 确认通过准则 | 进度安排 | 人员 | 职责
1.标识 | 1.1 体温计主机标签 | 易用性，安全性 | 用户现场测试报告 | 1.确认活动要使用了试产产品或其等效产品 2.需符合预期用途 内容易读易懂，不会产生歧义 ，问卷调查项100%选择normal以上 | 试产后 | 软件工程师，软件主管，技术负责人 | 软件工程师负责设计问卷、协助填写、总结统计问卷结果，编写报告；软件主管审核，技术负责人批准
| 1.2 体温计说明书 | 易用性，安全性，准确性 | 用户现场测试报告 | 1.确认活动要使用了试产产品或其等效产品 2.需符合预期用途 内容易读易懂，不会产生歧义 ，问卷调查项100%选择normal以上 | 试产后 | 软件工程师，软件主管，技术负责人 | 软件工程师负责设计问卷、协助填写、总结统计问卷结果，编写报告；软件主管审核，技术负责人批准
| 1.3彩包装标识 | 易用性，安全性 | 用户现场测试报告 | 1.确认活动要使用了试产产品或其等效产品 2.需符合预期用途 内容易读易懂，不会产生歧义 ，问卷调查项100%选择normal以上 | 试产后 | 软件工程师，软件主管，技术负责人 | 软件工程师负责设计问卷、协助填写、总结统计问卷结果，编写报告；软件主管审核，技术负责人批准
| 1.4 外箱标识 | 易用性，安全性 | 使用相应法规checklist | 符合相应法规要求 | T阶段 | 结构工程师，结构主管，技术负责人 | 结构工程师用相应法规checklist检查正式报样的外箱标签，并填写检查结果制作检查表，结构主管审核，技术负责人批准
2.包装 | 包装性能 | 安全要求 | 用此包装经过模拟运输后的产品进行临床评估 | 用此包装经过模拟运输（如振荡跌落）后的产品通过临床评估 | 试产后 | 结构工程师 | 结构工程师安排模拟运输过程
3.软件 | 软件确认 | 有效性，易用性，安全要求 | 依据“软件确认计划”，检查”软件确认报告“ | 软件确认报告通过评审 | 试产后 | 项目负责人 | 项目负责人负责确认软件确认评审是否通过
4.风险 | 风险管理 | 安全性，有效性 | 依据“风险管理计划“，检查风险管理文档， | 确认所有降低风险措施已经实施，剩余风险均可接受，风险管理报告通过评审 | 试产后 | 项目负责人 | 项目负责人负责确认所有降低风险措施已经实施，剩余风险均可接受，风险管理报告通过评审
5.模拟现场测试 | 模拟用户现场测试 | 用户需求，安全、有效，易用 | 根据模拟现场测试计划进行实际测试，确认使用过程满足预期用途和用户需要。 | 1.确认活动使用试产产品或其等效产品 2.模拟测试中使用者能够完成操作，实现预期用途，未出现异常或与预期用途不一致的问题，确定模拟测试中使用者能够借助标签独立完成产品操作和应用，没有出现不能理解标签的反应。 | 试产后 | 软件工程师，软件主管，技术负责人 | 软件工程师负责拟制模拟现场测试计划，准备测试用样机；软件主管审核，技术负责人批准。软件工程师组织现场测试，并记录形成模拟现场测试记录，技术负责人审核测试记录。
6.临床评估 | 临床评估 | 测量准确性 | 按照MDD或FDA指导文件，整理临床资料，形成临床评估报告 | 1临床评估应经过审核 2.临床评估报告应依据本产品的情况，选择已经面世的机型的相关临床数据进行相关评估。评估结论应认定本产品临床性能可以满足预期用途，风险可以接受 | 试产后 | 软件工程师，软件主管，技术负责人 | 软件工程师负责拟制临床评估报告；技术负责人审核。