软件需求规格书

（V1.0）

产 品 型 号：       PT9L

项 目 编 号：   30000078

产品/项目名称：    红外体温计

编    制（软件工程师）                        年   月   日

审    核（软 件主 管）                        年   月   日

批    准（技术负责人）                        年   月   日

历史版本记录

| 序号 | 修改日期 | 修改描述 | 版本 | 编制 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2024.1.31 | 起草 | V1.0 | 王迪 | 侯广伟 |

PT9L下位机软件需求规格书

- 介绍

  - 编写目的

编写本文档的目的在于定义PT9L型红外体温计的软件需求。

  - 预期读者

本文档的读者至少应该熟悉单片机系统及其软件开发方法。

  - 参考资料

《PT9L设计输入V1.0》(PT9L-SJSR01 V1.0)

《PT9L风险评价报告V1.0》(PT9L-FXPJ01 V1.0)

《PT9L软件质量策划V1.0》(PT9L-RJCH01 V1.0)

- 任务概述

  - 软件的预期用途

本软件用于控制单片机以实现产品的预期用途。

  - 用户特征描述

本软件应适用于所有年龄段的人从额头皮肤表面间歇性测量体温。它可以由消费者在家庭环境中使用，也可以由医疗保健提供者使用。

- 需求规定

  - 存储器容量

- 单片机：1K字节的RAM，16K字节的ROM

- 存储器件：>=256字节EEPROM

  - 软件系统的信号输入

  - 红外传感器信号输入

  - 电池电量采集信号输入

  - 按键触发信号输入

  - E2PROM数据读取

  - 软件系统信号输出

  - 蜂鸣器驱动信号

  - LCD显示信号输出

  - 软件系统将要实现的功能

| 序号 | SRS功能 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初始化功能 | - 在上电后或者关机态，按按键，体温计能开机并打开LCD显示； - MCU系统功能初始化，配置相关模块和功能设置； |
| 2 | 关机功能 | - 测量结束后不管是否测量成功，如果没有按键按下，机器会在15秒后自动关机； - 测量模式设置界面设置完成后，没有按键按下，机器会在3秒后自动关机； |
| 3 | LCD显示功能 | LCD显示包括测量结果的数字显示，℃图标，℉图标，电池图标，静音图标，体温图标，物温图标 |
| 4 | 蜂鸣器提示功能 | 在测试完成，设置完成，以及按键操作时应该有蜂鸣器提示音，同时提示音也可以随时关闭 |
| 5 | 低电压检测功能 | 低电提示分两阶段，当电量低于第一阶段时，能够保证设备至少能测量20次，当电量低于第二阶段时，设备关机 |
| 6 | 测量模式设置功能 | 通过设置按键选择婴儿体温，成人体温，物温模式 |
| 7 | 单位切换功能 | 通过按键切换摄氏度和华氏度单位 |
| 8 | 测量功能 | 1.短按测量按键，1秒内完成测量，测量结束后蜂鸣器提示，且LCD显示测量结果； 2.深度测量，长按按键2秒后完成测量，测量结束后蜂鸣器提示，且LCD显示测量结果； |
| 9 | 错误检测功能 | - 工作环境温度超出范围给出错误提示； - 测量结果超出量程，给出提示 |
| 10 | 记忆功能 | 能够存储40条测量数据，并支持查看 |

  - 性能要求

软件需求规格在产品的设计输入中有详细描述，本项主要引用设计输入中相关项目，具体参见下表。

| 序号 | 引用表单 | 引用项目序号 | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《设计输入-功能部分》 (PT9L-SRGN01 V1.0) | 全项 | 功能要求 |
| 2 | 《设计输入-性能规格部分 》 (PT9L-SRXN01 V1.0) | 1 | 温度显示范围 |
| 3 | 《设计输入-性能规格部分》 (PT9L-SRXN01 V1.0) | 2 | 显示分辨率 |
| 4 | 《设计输入-性能规格部分 》 (PT9L-SRXN01 V1.0) | 3 | 测量误差 |
| 5 | 《设计输入-性能规格部分》 (PT9L-SRXN01 V1.0) | 4 | 工作环境 |
| 6 | 《设计输入-性能规格部分》 (PT9L-SRXN01 V1.0) | 5 | 存储环境 |

  - 人机接口及软件与系统内部接口

  - 键盘：2个按键

  - 显示：1个LCD

人机交互描述：

测量：

上电后系统进行初始化设置，LCD全屏显示。待显示关闭之后，对准被测额面按下测量按键，1秒内测量结束后，LCD显示测量结果，当电池电量不足时，LCD在显示结果时会同时显示电池符号提醒，蜂鸣器也会给出蜂鸣提示。

  - 错误描述

被测温度低于32℃或高于42.9℃

环境温度高于40℃或低于10℃

  - 响应时间

  - 自动关机时间：连续15秒没有按键操作

  - 软件的预期运行环境

单片机系统：BH67F2762

软件操作系统：无

  - 软件接受的阈值或特殊值

人体温度显示范围：最大42.9℃、最小32℃

环境温度：最大40℃、最小10℃

  - 软件与安全相关的要求

| 危害（Hazard） | 危害处境 | 计划控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 显示信息不明确 | 患者、操作者将显示的信息理解错误 | 软件控制显示的信息，说明书解释显示的信息 |
| 不正确的算法 | 患者、操作者使用了算法不正确的设备 | 软件控制 |
| 不正确的测试结果存储，包括结果分组和时间的对应 | 患者、操作者查询错误的记忆值 | 软件控制 |

  - 软件测试规划

本软件应进行如下各阶段的测试：

  - 单元测试/子程序测试

  - 系统测试/整机测试

  - 用户测试