## 版本记录
历史版本记录
序号 | 修改日期 | 修改描述 | 版本 | 编制 | 批准
1 | XX年X月X日 | 起草 | V1.0

## 设计验证 功能
设计验证计划-功能规格部分
拟制(软件工程师): 年 月 日 审核(软件主管): 年 月 日
产品型号： PT9L 项目编号： 30000078 产品/项目名称：红外体温计
1.本设计验证计划需批准后方能使用执行。 2.存档并归入设计历史文档（DHF）。 3.请根据项目具体实际情况对于验证阶段，方法及判定准则进行相应调整。
人员职责安排： 软件工程师负责拟制产品功能规格部分的设计验证计划；软件主管负责审核产品功能规格部分的设计验证计划。 软件工程师负责产品功能规格部分的设计验证并形成设计验证报告；软件主管负责审核产品功能规格部分的设计验证报告。
序号 No. | 条目 Item | 要 求 Requirements |  |  |  | 验证阶段 Stage of verification | 验证方法及资源需求 Verification method and resource requirements | 判定准则 Determinant guide line | 备注 Remark
1 | 测量原理 | ■红外非接触式 | □接触式 | □其他: |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第1,8项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第1,8项进行测试测试合格
2 | 测量位置 | ■额面 | □腋下 | □其他: |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第1,8项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第1,8项进行测试测试合格
3 | 检测项目 | ■人体体温 | ■物温 | □其他： |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第6,8项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第6,8项进行测试测试合格
4 | 分类指示方式 | ■屏幕选择 | □彩色丝印 | □4组LED灯 | □3组LED灯 | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第6,8项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第6,8项进行测试测试合格
|  | □其他: |  |  |  | ■不适用 □手板 □T1 □T2 □试产 | —— | ——
5 | 按键描述 | 3个按键：■开机测量键 | ■设置键 | ■静音键 |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第4,6,7项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第4,6,7项测试合格
6 | LCD型式 | ■段码式 | □点阵式 | □其他 |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第3项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第3项进行测试测试合格
|  | ■有背光：白橙红 |  |  |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第8项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第8项进行测试测试合格
7 | 壳体变色 | ■No | □Yes 描述： |  |  | ■不适用 □手板 □T1 □T2 □试产 | —— | ——
8 | 位置检测 | ■No | □Yes 描述： |  |  | ■不适用 □手板 □T1 □T2 □试产 | —— | ——
9 | PC Link | ■No | □Yes 描述： |  |  | ■不适用 □手板 □T1 □T2 □试产 | —— | ——
10 | 低电压检出 | □单阶段 | ■双阶段 | □其他: |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第5项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第5项进行测试测试合格
11 | 错误分类显示 | □No | ■错误种类：2种 （1、超出工作环境温度 2、超过量程 ） |  |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第9项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第9项进行测试测试合格
12 | 自动关机时间 | 描述：常规为15秒 |  |  |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第2项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第2项进行测试测试合格
13 | 温度显示单位 | ■℃ | ■℉ |  |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第7项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第7项进行测试测试合格
14 | 提示功能 | ■蜂鸣 | □震动 |  |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第4项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第4项进行测试测试合格