## 设计验证计划 通用
设计验证计划-通用要求部分
拟制（项目负责人）: 年 月 日
审核（软件主管）: 年 月 日 审核（硬件主管）: 年 月 日 审核（结构主管）: 年 月 日
产品型号：PT9L 项目编号：30000078 产品/项目名称：红外体温计
1.本设计验证计划需批准后方能使用执行。 2.存档并归入设计历史文档（DHF）。 3.请根据项目具体实际情况对于验证阶段，方法及判定准则进行相应调整。
人员职责安排： 项目负责人负责组织专业工程师拟制通用要求部分的设计验证计划；软件主管、硬件主管、结构主管负责审核产品通用要求部分的设计验证计划。 项目负责人负责组织专业工程师进行产品通用部分的设计验证并形成设计验证报告；各专业主管负责审核通用要求部分的设计验证报告。
注：在设计验证计划中标记“■”或是在“□”中划“√”都表示当前项已经被选中；标记“□”表示当前项未选中
序号 No. | 条目 Item | 要求 Requirements | 验证阶段 Stage of verification | 验证方法及资源需求 Verification method and resource requirements | 判定准则 Determinant guide line | 备注 Remark
1 | 产品型号 Model | PT9L | -- | -- | --
2 | 销售地区及认证 Intended markets and certification | 要求符合如下认证体系要求： □ CE 对应地区： 欧洲 ■ FDA 对应地区：美国 □ CFDA 对应地区：中国 □ 其他 | □手板□T1■设计确认 | 检查是否符合相关国家的标注及法规 | 符合相关的标准及法规要求
3 | 外形和重量要求 Size and weight | 详见《设计输入-组件规格部分》中的相关要求 | -- | -- | --
4 | 包装要求 Packaging | 详见《设计输入-组件规格部分》中的相关要求 | -- | -- | --
5 | 包装列表 Package list | 详见《设计输入-组件规格部分》中的相关要求 | -- | -- | --
6 | 产品寿命 Service life | 详见《设计输入-性能规格部分》中的相关要求 | -- | -- | --
7 | 风险管理 Rish management | 具体参见风险管理计划最新版本 整个过程按照《设计输入-法规标准清单》的相关标准进行风险管理 | □手板□T1■设计确认 | 检查是否按照风险管理计划进行 | 符合此项设计输入要求的标准
8 | 电气安全 Safety requirements for electrical equipment | 详见《设计输入-法规标准清单》中的相关标准 | □手板□T1■设计确认 | 检查电气安全测试/评估结论是否通过 | 电气安全测试/评估结论通过
9 | 环保 Environment protection | 要求同时满足以下环保指令或法规： □ROHS(2011/65/EU)（2015/863/EU） □REACH(1907/2006/EC) □WEEE关于报废电子电气设备指令(2012/19/EU) □电池指令 (2013/56/EU) □包装指令 (2005/20/EC) □中国ROHS 2.0 POPs □电池指令 (2013/56/EU) □包装物和包装废弃物指令 78/62/EC, 2005/20/EC, (EU) 2018/852 □2006/66/EC □美国有毒物质控制法案TSCA CPSC，CPSIA ■加州RoHS □加州65提案 □美国包装法案 TPCH □美国电池指令（含汞电池和可充电池管理法） □其它：_______________________________。 | □手板■T1□设计确认 | 检查BOM全项是否通过相关要求 | BOM全项均通过测试
10 | 消毒要求 Sterility requirements | 按照风险分析的结论添加消毒方面的要求： 说明书中按照风险分析的结论添加消毒方面的要求 | □手板■T1□设计确认 | 检查说明书是否有消毒方面的描述 | 说明书中有消毒方面的描述
11 | 易用性 Usability | 详见《设计输入-法规标准清单》中的相关标准 | □手板□T1■设计确认 | 检查易用性测试/评估结论是否通过 | 易用性测试/评估结论通过
12 | 专利 Patent | 需要规避的专利技术： 无 | -- | -- | --
13 | 测量和监视设备 Measurement and monitoring instruments | 是否有与新增测量监视设备配合的要求： ■ 无 □ 有： | -- | -- | --
14 | 生产过程要求 Manufacture procedure | ■ 工装要求 ■ 机芯检测： 1、能正确检测LCD端口连接线的通断。 2、能正确检测按键端口连接线的通断。 3、能正确检测低电压检测端口连接线的通断。 4、能查看待机态和工作态电流。 ■ 机芯调试： 1、能对测温模块进行检测。 2、能实现对机芯的自检查看。 | □手板□T1■设计确认 | 检查工装要求验证记录是否通过 | 工装要求验证记录的内容全部合格
|  | ■工厂态要求 ■机芯检测态要求： 1.能够检验LCD与PCB的连接。 2.能够检验按键与PCB的连接。 3.能够检验待机态和工作态电流。 ■机芯调试态要求： 1.能够显示测温模块测量值。 2.能够设定蜂鸣提示音开关。 3.能够设定测量单位。 | □手板□T1■设计确认 | 检查工厂态测试是否通过 | 工厂态测试通过
|  | □ 其他工艺要求 ：应能对代码中分配给通讯加密字节区域是否为”空”（0x00或0xFF）进行检验（注：本项主要针对iHealth产品，其他产品视情况考虑选择） | -- | -- | --
15 | 防误用注意信息 Information to deter foreseeable misuse | 用户说明书上必须指明本产品： ■ 禁忌症 其他： . | □手板■T1□设计确认 | 检查说明书上是否有相关内容 | 符合设计输入要求
16 | 客户特殊要求 Customer's special requirements | ■ 无 □ 单独跌落试验 □ 特殊标签 □ 非强制性标准的引用 □ 验货抽样标准 □ 外部测试要求 □ 其他要求： | -- | -- | --
17 | 电磁兼容性 Electromagnetic compatibility | 详见《设计输入-法规标准清单》中的相关标准 | □手板□T1■设计确认 | 检查EMC测试/评估是否通过 | EMC测试/评估通过
18 | 生物相容性 Toxicity and biocompatibility requirement | 详见《设计输入-法规标准清单》中的相关标准 | □手板■T1□设计确认 | 检查生物相容性测试/评估是否通过 | 生物相容性测试/评估通过
19 | 防尘防水 requirements for ingress of water or particulate matter | ■应符合IEC60529的IP22类测试（属于手持式、佩戴式或运输中可操作设备） □应符合IEC60529的IP21类测试 □应符合IEC60529的IP20类测试 □无要求 □其他： | □手板□T1■设计确认 | 检查电气安全相关项测试/评估结论是否通过 | 电气安全相关项测试/评估结论通过
20 | 电池 battery | □可充电电池：在充满电后，电池电量至少能进行 次血压测量，并且电池性能参数不变。 □电池：需要符合WERC认证 ■无要求 | □手板■T1□设计确认 | 电池寿命测试报告 | 符合设计输入要求

## 法规标准清单-美国
设计验证计划-法规标准清单
拟制（项目负责人）: 年 月 日 |  |  | 审核（技术负责人）: 年 月 日
产品型号：PT9L 项目编号：30000078 产品/项目名称：红外体温计
1.本设计验证计划需批准后方能使用执行。 2.存档并归入设计历史文档（DHF）。 3.请根据项目具体实际情况对于验证阶段，方法及判定准则进行相应调整。
人员职责安排： 项目负责人负责组织项目工程师拟制法规标准清单的设计验证计划；技术负责人负责审核产品法规标准清单的设计验证计划。 项目负责人负责组织项目工程师拟制法规标准清单的设计验证并形成验证报告；技术负责人负责审核产品法规标准清单的设计验证并形成验证报告。
类别 | 标准名称及版本号 | 是否适用 | 验证阶段 Stage of verification | 验证方法及资源需求 Verification method and resource requirements | 判定准则 Determinant guide line | 备注 Remark
行业标准 | ISO 80601-2-56:2017/Amd1:2018 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| EN ISO 80601-2-56:2017+A1:2018 | □是 ■否 | -- | -- | --
| EN 12470-3:2000+A1:2009 | □是 ■否 | -- | -- | --
| EN 12470-5:2003 | □是 ■否 | -- | -- | --
| ASTM E1965-98：2016 | □是 ■否 | -- | -- | --
| ASTM E1965-98：2023 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| GB/T 21416:2008 | □是 ■否 | -- | -- | --
| GB 21417.1-2008 | □是 ■否 | -- | -- | --
| JJG 1164-2019 | □是 ■否 | -- | -- | --
| JJG 1162-2019 | □是 ■否 | -- | -- | --
欧盟指令 | MDR 2017/745 | □是 ■否 | -- | -- | --
| MDD 93/42/EEC | □是 ■否 | -- | -- | --
生物相容性 | GB/T 16886.1-2022 | □是 ■否 | -- | -- | --
| GB/T 16886.5-2017 | □是 ■否 | -- | -- | --
| GB/T 16886.10-2017 | □是 ■否 | -- | -- | --
| GB/T 16886.23-2023 | □是 ■否 | -- | -- | --
| ISO 10993-1:2018 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| ISO 10993-5: 2009 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| ISO 10993-10:2021 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| ISO 10993-23:2021 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| AAMI ANSI ISO 10993-1：2018 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| AAMI ANSI ISO 10993-5:2009/(R)2022 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| AAMI/ ANSI/ISO 10993-10:2010/(R)2014 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| EN ISO 10993-1:2020 | □是 ■否 | -- | -- | --
| EN ISO 10993-5:2009 | □是 ■否 | -- | -- | --
| EN ISO 10993-10:2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
| EN ISO 10993-23:2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
电气安全 | IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| EN 60601-1:2006/A2:2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
| ANSI/AAMI ES60601-1:2005/A2:2021 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| IEC 60601-1-11：2015+AMD1：2020 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| EN 60601-1-11:2015+A1:2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
| GB 9706.1-2020 | □是 ■否 | -- | -- | --
| YY 9706.111-2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
风险 | YY/T 0316-2016 | □是 ■否 | -- | -- | --
| YY/T 1437-2023 | □是 ■否 | -- | -- | --
| YY/T 1473-2023 | □是 ■否 | -- | -- | --
| EN ISO 14971:2019 | □是 ■否 | -- | -- | --
| ISO 14971:2019 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行风险管理 | 风险管理报告通过
标识 | GB/T 191-2008 | □是 ■否 | -- | -- | --
| YY/T 0466.1-2016 | □是 ■否 | -- | -- | --
| YY/T 0466.1-2023 | □是 ■否 | -- | -- | --
| YY/T 0466.2-2015 | □是 ■否 | -- | -- | --
| EN 1041:2013 | □是 ■否 | -- | -- | --
| EN ISO 20417:2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
| ISO 20417:2021 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| 21CFR 801 Labeling | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| EN ISO 15223-1:2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
| ISO 15223-1:2021 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
易用性 | IEC 60601-1-6：2010+AMD1：2013+AMD2：2020 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| EN 60601-1-6:2010/A1:2015 | □是 ■否 | -- | -- | --
| EN 60601-1-6:2010+A2:2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
| IEC 62366-1：2015 | □是 ■否 | -- | -- | --
| IEC 62366-1：2015+AMD1：2020 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| EN 62366-1:2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
包装运输 | GB/T 6543-2008 | □是 ■否 | -- | -- | --
| ISTA 2A:2011 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| Directive 78/62/EC | □是 ■否 | -- | -- | --
| Model Legislation | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
电磁兼容 | EN 60601-1-2:2015/A1:2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
| IEC 60601-1-2:2014+AMD1：2020 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
| FCC Part15 | □是 ■否 | -- | -- | --
| YY 9706.102-2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
软件相关 | YY/T 0664-2020 | □是 ■否 | -- | -- | --
| GB/T 25000.51-2016 | □是 ■否 | -- | -- | --
| EN 62304:2006/A1:2015 | □是 ■否 | -- | -- | --
| IEC 62304：2006+AMD1：2015 | ■是 □否 | 设计确认 | 按照标准要求进行相应评估或测试 | 设计验证报告通过
蓝牙 | 蓝牙组织BQB认证 | □是 ■否 | -- | -- | --
| 苹果公司内部协议 | □是 ■否 | -- | -- | --
| SRRC认证 | □是 ■否 | -- | -- | --
| FCC认证 | □是 ■否 | -- | -- | --
锂电池 | GB 31241-2022 | □是 ■否 | -- | -- | --
| IEC 62133-1:2017 | □是 ■否 | -- | -- | --
| IEC 62133-2:2017+AMD1:2021 | □是 ■否 | -- | -- | --
其他非强制标准 | 验货标准 | □是 ■否 | -- | -- | --
| 客户单独要求 | □是 ■否 | -- | -- | --
Note on C33: xue xie: 孙桂梅给的Tens上写的2023，是不是不对？