软件测试计划

(V1.0)

产 品 型 号：       PT9L

项 目 编 号：   30000078

产品/项目名称：     红外体温计

编    制（软件工程师）                        年   月   日

审    核（软 件主 管）                        年   月   日

批    准（技术负责人）                        年   月   日

历史版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本描述 | 版本 | 更改人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2024年03月4日 | 起草 | V1.0 | 王迪 | 侯广伟 |

测试计划

1引言

- 1.1编写目的

本测试计划目的在于对软件的测试进行计划，制定开发过程中每一阶段要进行的具体任务，使其顺利进行。

- 1.2背景

软件系统名称：PT9L红外体温计软件

开发项目功能：PT9L红外体温计是基于红外技术测量人体额面温度的体温计。测量时利用红外测温探头测量额面温度进而计算出人体内核的温度。电源采用两节7号电池。用于儿童及成人在正常或发烧状态下的体温测量。

测试前完成的各项任务：制定《质量策划》，提交《软件需求规格书》等在测试工作前需要提交的报告。

- 1.3定义

列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组：

S：单步执行，观察程序执行的路径

C：输入不同的值，验证输出值和预定的要求是否一致

O：执行软件子程序，观察硬件的活动

I：改变硬件的输入，验证软件的活动

- 1.4参考资料

a．《PT9L设计输入》V1.0

b．《PT9L软件质量策划》V1.0

2计划

- 2.1软件说明

| 软件功能 | 序号; 作用及控制要点描述; 备注（针对MCU）. 1; MCU系统初始化，配置相关模块的模式和功能设置. 2; 测量人体表面温度，计算出人体内核的温度; 通过AD采集接口. 3; 片内EEPROM标定参数数据读取. 4; AD采集、判断电池电压状态; 通过AD采集端口. 5; LCD显示; 通过数据端口. |
| --- | --- |
| 输入 | 红外传感器信号输入 电池电量采集信号输入 按键触发信号输入 EEPROM数据读取 |
| 输出 | 蜂鸣器驱动信号 LCD显示信号输出 |

- 2.2测试进度及内容

通常根据不同的测试角度，软件测试可分为静态分析、动态分析，也可分为单元测试、集成测试、系统测试。

针对当前项目，编译环境可以通过词法分析、语法分析、控制流、数据流分析等方法检查代码，所以我们使用编译环境来实现代码的静态分析。编译环境在执行编译、链接、生成目标代码时，不能出现报错，不能出现影响代码安全性、有效性的警告，要保证目标代码可以正常生成。然后进行单元测试/子程序测试及系统测试实现代码的动态分析。

| 测试活动 | 进度安排 | 人员安排 | 测试内容 | 测试目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元测试/子程序测试 | 编码和调试之后 | 测试人：王迪 审核人：侯广伟 | 验证单元的内部结构以及单元实现的功能 | 测试子程序是否按预期运行 |
| 系统测试 | 在单元测试完成之后 | 测试人：王迪 审核人：侯广伟 | 确认系统工作的版本满足需求 | 测试整机功能是否正常 |

测试方法缩写字母说明：

S：模拟软件单步执行，观察程序执行的结果

C：输入不同值，确认软件的输出是否和人工计算的一致

O：执行软件，观察硬件的响应

I：改变硬件的输入，确认软件的响应

- 2.3单元测试/子程序测试

2.3.1条件

测试设备

| 设备名称 | 管制编号 |
| --- | --- |
| 稳压电源 | DJS10005 |
| 万用表 | DJS06046 |
| 示波器 | DJS01002 |

2.3.2测试资料

详见附录一。此表可作为子程序测试记录使用。

- 2.4系统测试

2.4.1条件

测试设备

| 设备名称 | 管制编号 |
| --- | --- |
| 稳压电源 | DJS10005 |
| 万用表 | DJS06046 |
| 恒温槽 | RPZ03003 |
| 黑体辐射源 | RJS05001 |

2.4.2测试资料

详见附录二、附件三。这两个附件可作为系统测试记录使用。

3测试设计说明

- 3.1子程序测试

针对单元测试的测试内容的测试设计考虑，测试各个不同的输入引起的不同的输出。

3.1.1控制

本测试的控制方式为人工输入。

3.1.2输入

参见附录一 中表格栏目“测试输入和预期输出”中“测试项目”一栏。

3.1.3输出

参见附录一 中表格栏目“测试输入和预期输出” 中“预期值”一栏。

3.1.4过程

参见附录一 中表格栏目“测试输入和预期输出” 中“测试方法”一栏。

- 3.2系统测试

针对系统测试的测试内容的测试设计考虑。

3.2.1控制

本测试的控制方式为人工输入，测试各个不同的输入引起的不同的输出。

3.2.2输入

参见附录二、附件三表格中“测试输入”一栏。

3.2.3输出

参见附录二、附件三表格中“测试输出”一栏。

3.2.4过程

参见附录二、附件三表格中“测试方法”一栏。

4评价准则

测试结果应完全符合“预期值”栏或“测试输出”中对测试结果的描述。

附录一：子程序测试计划

| 子程序名 | 功能描述 | 测试输入和预期输出 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| Void vUserGPIOInit (void) | GPIO端口初始化 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. 端口PA; PAPU; 0x0F. PAC; 0x0F. PA; 0x00. 端口PB; PBPU; 0xBF. PBC; 0xBF. PB; 0x00. 端口PC; PCPU; 0xA2. PCC; 0xA2. PC; 0x40. 端口PD; PDPU; 0xFE. PDC; 0xFE. PC; 0x04. 端口PE; PEPU; 0xFF. PPEC; 0xFF. PE; 0x00. | S |
| void vUserGPIODeinit (void) | GPIO端口Sleep模式设定 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. 端口PA; PAPU; 0x97. PAC; 0x9F. PA; 0x00. 端口PB; PBPU; 0xFF. PBC; 0xFF. PB; 0x00. 端口PC; PCPU; 0xBF. PCC; 0xBF. PC; 0x00. 端口PD; PDPU; 0xFA. PDC; 0xFA. PC; 0x04. 端口PE; PEPU; 0xFF. PPEC; 0xFF. PE; 0x00. | S |
| Fun_LcdDisplay(&SDK_LCD_TEMP) | LCD显示数据 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. u16DisValue=123; u8MeasureMode= LCD_OBJECT_MODE u8Point= LCD_POINT_ON u8Mute= LCD_MUTE_ON u8BatLow=LCD_BATLABEL_ON_MODE; 12.3℃ 显示低电符号,静音图标，物温模式图标. u16DisValue=123; u8MeasureMode= LCD_OBJECT_MODE u8Point= LCD_POINT_OFF u8Mute= LCD_MUTE_OFF u8BatLow=LCD_BATLABEL_OFF_MODE; 123℃ 不显示低电符号,静音图标和物温模式图标. | O |
| BeepWork(uint8_t mode) | 蜂鸣器驱动 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. mode = BEEP_SHORT; 短鸣200ms. mode = BEEP_LONG; 长鸣500ms. mode = BEEP_SHORT2_2; 开关各70ms，再延时200ms,重复2次. mode = BEEP_SHORT4; 开关各70ms重复4次. | O |
| uint16_t UserArithCompute(uint16_t envirT,uint16_t ntcT) | 计算人体温度 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. envirT = 25.9 ntcT 33.1; 3630. envirT = 24.9 ntcT = 32.4; 3610. envirT = 26.4 ntcT = 27.3; 3330. | C |
| uint16_t GetExNTC_Temp() | 获取NTC温度 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. 将NTC置于25℃环境中静置30min; 25±1℃. 将NTC置于16℃环境中静置30min; 16±1℃. | I |
| Uint16_t GetBatValue () | 检测电池电值 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. 输入供电电压3V; 300±20. 输入供电电压2.6V; 260±20. | I |
| void vUserEEpromWrite(uint8_t u8addr, uint8_t u8data) | 片内EEROM字节写 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. u8addr = 0x10; u8data =0x55 ;; 能够将0x55写入0x10址. | S |
| uint8_t UserEEpromRead(uint8_t u8addr) | 片内EEROM字节读 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. u8addr = 0x10;; 返回0x55. | S |
| Fun_UserMeasureModeSet | 设置测量模式 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. 设置测量模式为儿童模式; 测量模式为儿童模式. 设置测量模式为成年模式; 测量模式为成年模式. 设置测量模式为物温模式; 测量模式为物温模式. | C |
| Fun_UserMeasureUnitSet | 单位切换 | 测试项目; 预期值; 实测值; 结论. 设置测量模式为℃模式; 测量模式为℃模式. 设置测量模式为℉模式; 测量模式为℉模式. | C |

附录二：系统测试计划

注1：测试结果请用如下符号标明：测试

通过：OK；不通过：NG；如测试不通过，还要注明原因。

功能描述：红外传感器测量体温。

| 序号 | SRS功能 | 描 述 | 输入、输出和测试方法 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初始化功能 | - 在上电后或者关机态，按按键，体温计能开机并打开LCD显示； - MCU系统功能初始化，配置相关模块和功能设置； | 序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 初次使用，给体温计上电；; 体温计开机：蜂鸣器长鸣，LCD全显示3秒后，接着关机进入休眠状态；; I O. 2; 在关机态，按一下测试按键，使体温计开机；; 体温计开机： - LCD能够正常显示，显示内容和蜂鸣状态不确定，能够正常唤醒即可; I O. |  |
| 2 | 关机功能 | - 测量结束后不管是否测量成功，如果没有按键按下，机器会在15秒后自动关机； - 模式设置界面，设置完成后，没有按键按下，机器会在15秒后自动关机； | 序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 体温测量结束后，无动作；; 体温计在15秒后自动关机; O. 2; 模式设置结束后，无动作；; 体温计在15秒后自动关机; O. |  |
| 3 | LCD显示功能 | - 首次上电后，LCD全屏显示3秒； - 在测量完成后，LCD显示测量值； - LCD能显示相关错误信息； - 结合体温结果给出发烧提示 | 序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 首次上电; LCD会全屏显示3s; I，O. 2; 常温下将体温计对准34℃黑体，温度模式为人体模式下，短按测量按键; 1秒内结束，显示人体温度36.2℃左右，同时人体图标点亮; I，O. 3; 将体温计放置5℃或42℃环境温度下静置1H，再开机; LCD显示“Err” 图标闪烁15秒后关机; I，O. 序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 选中物温模式，常温下将体温计对准30℃黑体，按下测量按键; LCD显示30±0.2℃，背光为白色，单次长鸣，500ms; I，O. 2; 选中物温模式，常温下将体温计对准45℃黑体，按下测量按键; LCD显示45±0.2℃，背光为白色，单次长鸣，500ms; I，O. 3; 选中人体模式，常温下将体温计对准35℃黑体，按下测量按键; LCD显示36.5左右，背光为白色，单次长鸣，500ms; I，O. 4; 选中人体模式，常温下将体温计对准37℃黑体，按下测量按键; LCD显示38.2左右，背光为橙色, 连续短鸣4次，滴滴滴滴; I，O. 5; 选中人体模式，常温下将体温计对准38℃黑体，按下测量按键; LCD显示39.2左右，背光为红色，连续短鸣4次，滴滴滴滴; I，O. 6; 选中人体模式，常温下将体温计对准25℃黑体，按下测量按键; LCD显示---℃，背光为白色，没有蜂鸣; I，O. 7; 选中人体模式，常温下将体温计对准40℃黑体，按下测量按键; LCD显示---℃，背光为红色，没有蜂鸣; I，O. |  |
| 4 | 蜂鸣器提示功能 | - 在首次上电时，蜂鸣器长鸣； - LCD显示测量结果时，根据不同的结果给出不同的响应； | 序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 首次上电; 蜂鸣器长鸣，LCD保持全显3S; I，O. 2; 短按测量按键; 蜂鸣器三次短鸣，提示测量未完成，LCD显示“---℃”; I，O. 3; 常温下将体温计对准34℃黑体，按下测量按键3S以上; 蜂鸣器长鸣，提示测量完成，LCD显示测量结果; I，O. 4; 常温下将体温计对准25℃黑体，按下测量按键3S以上; 蜂鸣器三次短鸣，提示测量结果异常，LCD显示“---℃”; I，O. 5; 常温下将体温计对准40℃黑体，按下测量按键3S以上; 蜂鸣器三次短鸣，提示测量结果异常，LCD显示“---℃”; I，O. |  |
| 5 | 低电压检测功能 | - 如果电源电压 2.5V – 2.7V时，上电后，LCD能提示低电压并保存提示状态，直至下次重新上电后再检测； - 如果电源电压小于2.5V时，LCD提示超低电压后关机，一直保存此状态，直至下次重新上电后再检测； | 序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 将电压调到3.0V，开机; LCD不会提示低电压，实心电池图标常亮; I，O. 2; 将电压调到2.65V，开机; LCD提示低电压，空心电池图标常亮。; I，O. 不断电，将电压调到2.8V; 按测量键，LCD显示,空心电池图标常亮; I，O. 保持电压2.8V,重新上电; LCD不会提示低电压，实心电池图标常亮; I，O. 3; 将电压调到2.45V，开机; 空心电池图标闪烁15秒后关机; I，O. 不断电，将电压调到2.8V; 按测量键，空心电池图标闪烁15秒后关机; I，O. 保持电压2.8V,重新上电; LCD不会提示低电压，实心电池图标常亮; I，O. |  |
| 6 | 测量模式设置功能 | - 在测量状态下，短按设置按键选择测量模式 - 按下测量按键自动确认当前选择 - 模式选择完成后，15s没有操作，进入关机状态； | 序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 在测量界面，短按设置按键; 切换模式图标; I，O. 2; 按下测量按键; 在之前选定的模式下，完成一次测量. 3; 设置时超过15S没有按键操作; 体温计进入关机状态. |  |
| 7 | 单位切换功能 | 通过测量按键切换摄氏度和华氏度单位 | 序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 关机时，长按测量按键8s以上; 当前的单位图标，闪烁显示; I，O. 短按测量按键; 蜂鸣器短鸣，被选择的单位图标，闪烁显示; I，O. 2; 长按2秒测量按键; 蜂鸣器短鸣，LCD显示选定的单位图标; I，O. 3; 超过2S没有按键操作; 体温计进入关机状态; I，O. |  |
| 8 | 测量功能 | - 测量结束后蜂鸣器提示，且LCD显示测量结果； - 测量结果低于显示下限，LCD显示“---℃”； - 测量结果高于显示上限，LCD显示“---℃”； | 序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 选中物温模式，常温下将体温计对准37℃黑体，按下测量按键; LCD显示37±0.2℃，背光为白色，单次长鸣，500ms; I，O. 2; 选中成人体温模式，常温下将体温计对准35℃黑体，按下测量按键; LCD显示36.5左右，背光为白色，单次长鸣，500ms; I，O. 选中成人体温模式，常温下将体温计对准36.5℃黑体，按下测量按键; LCD显示37.7左右，背光为橙色, 连续短鸣4次，滴滴滴滴. 选中成人体温模式，常温下将体温计对准38℃黑体，按下测量按键; LCD显示39.2左右，背光为红色，连续短鸣4次，滴滴滴滴. 3; 选中婴儿体温模式，常温下将体温计对准35℃黑体，按下测量按键; LCD显示36.5左右，背光为白色，单次长鸣，500ms. 选中婴儿模式，常温下将体温计对准38℃黑体，按下测量按键; LCD显示39.2左右，背光为红色，连续短鸣4次，滴滴滴滴. 4; 选中成人体温模式，常温下将体温计对准25℃黑体，按下测量按键; LCD显示---℃，背光为白色，没有蜂鸣. 选中成人体温模式，常温下将体温计对准40℃黑体，按下测量按键; LCD显示---℃，背光为白色，没有蜂鸣. |  |
|  | 人体体温测量过程中的其他情况测试： 行列为测量输入： 交叉点为测量输出：; B1： 短按测量按键; B2: 长按测量按键; B3： 短按设置按键; B4： 长按设置按键超过3s; B5： 拨动静音开关. A2： 体温计开机处于全显状态; A2B1： 体温计无反应; A2B2： 体温计无反应; A2B3： 体温计无反应; A2B4： 体温计无反应; A2B5： 体温计无反应. A3： 体温计处于关机状态; A3B1： 体温计被唤醒测量，LCD显示测量结果; A3B2：长按2秒完成深度测量；长按8秒进入切换单位模式; A3B3： 体温计无反应; A3B4： 体温计进入记忆查询模式; A3B5： 体温计无反应. A4： 体温计处于显示测量结果状态; A4B1： LCD显示测量结果; A4B2：长按2秒完成深度测量；长按8秒进入切换单位模式; A4B3： 切换测量模式; A4B4： 体温计进入记忆查询模式; A4B5： LCD显示静音图标. A5： 体温计模式设置界面状态; A5B1： 退出模式设置界面，并保存之前的模式，进入测量; A5B2：长按2秒完成深度测量；长按8秒进入切换单位模式; A5B3： 切换模式选择; A5B4： 体温计进入记忆查询模式; A5B5： LCD显示静音图标. |
| 9 | 错误检测功能 | - 工作温度低于温度下限； - 工作温度高于温度上限； | 序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 将体温计放置5℃环境温度下静置1H; LCD显示“Err” 图标闪烁15秒后关机; I，O. 2; 将体温计放置42℃环境温度下静置1H; LCD显示“Err” 图标闪烁15秒后关机; I，O. |  |
| 10 | 记忆功能 | 1.完成测量后，进入记忆查询界面查询 2.切换测试模式后，再次进入查询 3.清空记忆，查看是否有效 | 序号; 测试输入; 测试输出; 测试方法. 1; 体温计物温模式下，对准35℃黑体测量；; LCD显示测试完成的结果，并记录。; I，O. 2; 在关机态，长按设置键3秒，进入记忆浏览模式，显示当前测量模式、测量数值和测量记录数。; LCD显示测试完成的记忆结果，并记录。; I，O. 3; 短按设置按键显示下一条记录。; LCD显示测试完成的记忆结果，并记录。; I，O. 4; 切换到体温模式，对准35℃黑体测量；; LCD显示测试完成的结果，并记录。; I，O. 5; 在关机态，长按设置键3秒，进入记忆浏览模式，显示当前测量模式、测量数值和测量记录数。; LCD显示测试完成的记忆结果，并记录。; I，O. 6; 短按设置按键显示下一条记录。; LCD显示测试完成的记忆结果，并记录。; I，O. 7; 在关机态时，长按测量键和设置键8s后开始自动清除记忆，全部记录被清空。; 记忆结果清空; I，O. 8; 进行清空记忆操作后，进入记忆查看界面。; 记忆结果为空; I，O. |  |