PT9L电池使用寿命测试报告 V1.0

测试日期：

测试环境：温度22℃；湿度55%

实验目的：测试新电池在PT9L上的测量次数

测试对象： PT9L整机一台

测试使用电池：两节七号干电池（3V/1000mAh）；

样机阶段：T1样机.

实验方法：

动态功耗：

- 被测试PT9L使用两节七号干电池供电，串入万用表电流档，记录万用表实际测量值；

- 模拟一次用户测量过程，从按键唤醒到自动进入待机，重复几轮，取平均值。

静态功耗：

- 被测试PT9L使用两节七号干电池供电，串入万用表电流档，记录万用表实际测量值。

- 模拟一次用户测量过程，从按键唤醒到自动进入待机后，开始测量，重复几轮，取平均值。

实验数据：

|  | 编号 | 测量值 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动态功耗 | 1 | 12.1mA | 12.7mA |
|  | 2 | 12.8mA |  |
|  | 3 | 13.2mA |  |
| 静态功耗 | 1 | 8.4uA | 8.1uA |
|  | 2 | 8.2uA |  |
|  | 3 | 7.8uA |  |

连续工作时间：1000mAh*0.6/12.7mA=47.24h。满足设计输入的要求。

待机时间：1000mAh*1000*0.6/8.1uA/24/30=102.88月。满足设计输入要求。

实验结论：

此测试方法是模拟人体测试，通过测试不同状态的功耗推算出连续工作时间和待机时间，满足设计输入的要求。

编    制(硬件工程师)：                  年   月   日

审    核(硬件主管)：                     年   月   日