PT9L红外体温计

检测报告

V1.0

拟制（项目工程师）：                       年   月   日

审核（硬件主管）：                       年   月   日

批准 (技术负责人)：                       年   月   日

| 测试机型：PT9L |  |
| --- | --- |
| 测试目的：PT9L性能测试 | 测试时间： |
| 测试人员： | 审核： |

一、测试背景及内容：

PT9L进行到T1阶段，此次测试对PT9L的性能进行测试，测试依据为“PT9L红外体温计产品检验标准”。

二、测试仪器：

恒温水槽、黑体辐射源。其中恒温水槽、黑体辐射源都需要符合“PT9L红外体温计产品检验标准”内的要求。

三、实际测试：

测试环境：23℃，湿度55%，正常大气压；

测试样机数量：2台（编号为1号和2号）

测试方法：见《PT9L红外体温计产品检验标准》

四、测试项目及结果：

| 试验项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 |  | 本项 结论 | 备注 |
|  |  |  | 测试机1号 | 测试机2号 |  |  |
| 常温检验（室温：23℃ ，相对湿度：55%） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 上电自检功能 | 产品上电后会进入上电自检：白色背光灯点亮，LCD显示屏全显，此时检查显示内容是否正确，是否有乱显，多显，少显现象，同时蜂鸣器响0.5S，2S后进入待机模式（若自检故障，屏幕全亮且闪烁）。 | 符合要求 | 符合要求 | 合格 |  |
| 2 | 提示音开关 | 通过机器侧面静音键控制提示音，当静音键置于关时，屏幕出现静音符号，此时提示音关；当静音键置于开时，屏幕上静音符号消失，此时提示音开。 测试方法：机器每次测温时，完成温度测量后显示测量结果，如果目标温度正常，按设定蜂鸣；若测量错误，显示三条杠和温度单位，按设定蜂鸣。 | 符合要求 | 符合要求 | 合格 |  |
| 3 | 测量单位切换 | 1.待机状态下长按测量键8秒，进入单位切换状态； 2.短按测量键切换℃或℉单位，对应的单位符号闪烁，并伴有短蜂鸣一声； 3.长按测量键2秒以确认所选单位，对应的单位符号将常亮2秒并伴有短蜂鸣一声。之后体温计将自动关机。 | 符合要求 | 符合要求 | 合格 |  |
| 4 | 测量模式切换 | 测量状态下短按设置按键进入模式切换状态，短按设置键循环切换婴儿模式，成人模式和物温模式，LCD屏上对应图标显示。 | 符合要求 | 符合要求 | 合格 |  |
| 5 | 自动关机 | 测温后无操作 15±1S 自动转入待机模式。 | 符合要求 | 符合要求 | 合格 |  |
| 6 | 温度显示范围及超温提示功能 | 要求：32℃~42.9℃； 按照第8项的测试方法分别测量31.6℃、32.4℃、42.5℃和43.4℃恒温水槽，32.4℃、42.5℃可正确显示温度，31.6℃和43.4℃无法显示温度，屏显“--.-”报错。 | 见测试记录一 | 见测试记录一 | 合格 |  |
| 7 | 显示分辨率 | 要求：0.1℃； 实验室环境中，黑体温度变化在0.1℃--0.15℃，显示数值应随之发生改变。 | 0.1℃ | 0.1℃ | 合格 |  |
| 8 | 常温精度测试 | 环境要求：室温：23.0±2.0℃ 相对湿度：50%RH±20%RH 将恒温水槽分别设定在32℃、32.5℃、35℃、38.5℃、42℃、42.5℃、42.9℃，待恒温水槽温度稳定后，使用体温计进行测量： 1. 在断电情况下按住按键后装入电池，显示“CAL”后松开按键，产品进入黑体模式； 2. 对被测水槽连续测量三次； 3. 精度要求：≥35℃且≤42℃：±0.2℃，其它：±0.3℃。 4. 对测试结果不符合规定的温度计，可复测两次，两次复测合格，亦可作合格处理。 | 见测试记录二 | 见测试记录二 | 合格 |  |
| 9 | 低电压提示功能 | 1、使用可调直流稳压电源供电，调整输出电压为3.0V给设备供电，开机后启动测量，此时应能正常测量； 2、调整直流电源输出电压低于2.7V，此时仍可进行测量但低电符号“”将随测量结果显示； 2、调整直流电源输出电压低于2.5V，此时屏幕上单独闪烁显示“”图标，15秒后将自动关机。 | 符合要求 | 符合要求 | 合格 |  |
| 10 | 背光灯 | 环境要求：室温：24℃-26℃ 相对湿度：30%-70% 将恒温水槽分别设定在34℃、35.7℃、37℃，待恒温水槽温度稳定后，使用体温计进行测量： 1. 体温计应处于用户模式，不要进入黑体模式； 2. 对被测水槽连续测量三次，不必关注屏幕显示的温度，只看背光颜色； 3. 要求：测试34℃水槽时背光应为白色，测试35.7℃水槽时背光应为橙色、测试37℃水槽时背光应为红色。 4. 对测试结果不符合规定的温度计，可复测两次，两次复测合格，亦可作合格处理。 | 见测试记录三 | 见测试记录三 | 合格 |  |
| 11 | 静态电流 | 检测在省电模式下的静态电流 1. 将电源电压调至DC3.0V 2. 将万用表调到mA档，然后将万用表串在直流电源上，并由主机连接，看万用表电流； 3. 待机器进入睡眠状态时，观测静态电流值； 4. 标准：≤0.02mA。 | 静态电流： 8.1uA |  | 合格 |  |
| 12 | 工作电流 | 检测在工作中任意状态下的工作电流。 1. 将电源电压调于DC3.0V； 2. 将万用表调到mA档，将万用表串在直流电源上，并由主机连接，看万用表电流； 3. 按测量键测量时，LCD背光点亮观测最大工作电流值； 4. 标准：工作电流在≤20mA(工作中任意状态)。 | 工作电流： 12.7mA |  | 合格 |  |
| 13 | 裸机跌落测试 | 产品在开机状态下，跌落高度 1.0 米，跌落正下方用平整硬木板作基垫，以垂直于地面自由落下。 1. 跌落高度为 1M，跌 3 次，依次顺序底部、LCD 面、有测量键 面朝下方跌落各一次，探头部位不可跌落。 2.应跌落于密度为 700kg/M3，厚度为 50mm 的硬质木板或混凝 土地面，若未完成跌落次数就已经解体或严重损伤时，应立即 停止后续动作。并分析。 3.以产品自身的重量自由下落，不可有外力加持，下落过程中 产品不可在空中翻转，否则无效。 跌落后产品没有开裂，PCB板 元器件没有损伤，产品结构功能完好。 | 符合要求 | 符合要求 | 合格 |  |
| 14 | 带包装振动 | 方法：将1箱成品以不同方向放置在测试机上固定好，进行模拟测试 振动条件： （1）5Hz-35Hz-5Hz （2）振幅：0.35mm （3）振动方向：X，Y，Z （4）振动次数：各15次 （Z方向（上下）振动时外箱处于自由状态） 判定基准： 1）不可看到被包装物品，边角不可破裂； 2）测试后在标准状态下测试，误差须在第8项项允许范围内。 | 见测试记录四 | 见测试记录四 | 合格 |  |
| 15 | 低温工作试验 | 要求：温度10℃~40℃，相对湿度：≤95%不结露，大气压力：70kPa～106kPa； 在10℃恒温箱中放置24h之后，常温下恢复1h，按照第8项进行测试，测量结果应满足设计要求。 | 见测试记录五 | 见测试记录五 | 合格 |  |
| 16 | 高温工作试验 | 要求：温度10℃~40℃，相对湿度：≤95%不结露，大气压力：70kPa～106kPa； 在40℃恒温箱中放置24h之后，常温下恢复1h，按照第8项进行测试，测量结果应满足设计要求。 | 见测试记录六 | 见测试记录六 | 合格 |  |
| 17 | 低温存储试验 | 要求：温度-20℃~55℃，相对湿度：≤95%不结露，大气压力：70kPa～106kPa； 在-20℃恒温箱中放置48h之后，常温下恢复1h，按照第8项进行测试，测量结果应满足设计要求。 | 见测试记录七 | 见测试记录七 | 合格 |  |
| 18 | 高温存储试验 | 要求：温度-20℃~55℃，相对湿度：≤95%不结露，大气压力：70kPa～106kPa； 在55℃恒温箱中放置48h之后，常温下恢复1h，按照第8项进行测试，测量结果应满足设计要求。 | 见测试记录八 | 见测试记录八 | 合格 |  |
| 19 | 产品寿命 | 要求：五年或10000次； 产品整机寿命5年，假设平均每天使用5次，等效1万次的使用寿命，对其中可以影响到整机寿命的电子元器件以及结构组件进行测试。选取5个样品实际测量1万次，测试前和测试后都按照第8项进行测试，精度和功能均需正常，则认为产品寿命达到本项要求 | 整机寿命测试报告 |  | 合格 |  |
| 20 | 电池寿命 | 要求：测量次数≥1000次，待机能力≥6个月； 模拟人体测试，通过测试不同状态的功耗推算出连续工作时间和待机时间，结果应满足设计要求。 | 符合要求 |  | 合格 |  |