运输试验评估报告

产品型号：PT9L         项目编号：30000078             产品/项目名称：红外体温计

1.评估目的：

评估包装对产品在运输过程中整机性能的影响。

运输试验测试结果符合标准：

INTERNATIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION. ISTA 2 Series, Integrity—Plus test procedures.

2.评估内容：

| 序号 | 条目 | 对比机型描述 | 评估机型描述 | 对比结果描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩包装材质 | 350g白卡纸防刮花哑膜 | 350g白卡纸覆亚膜 | 相同 |
| 2 | 彩包装开合方式 | 上下摇盖 | 上下摇盖 | 相同 |
| 3 | 彩包装连接方式 | 粘合剂连接 | 粘合剂连接 | 相同 |
| 4 | 彩包装尺寸 | 65mm×43mm×170.5mm | 159 mm×36 mm×58.5 mm | 相似 |
| 5 | 彩包装内容物 /总重 | 主机、说明书、电池、快速指南、售后服务卡 | 主机、电池、说明书/总重114g | 相似 |
| 11 | 外箱材质 | 180g牛皮面纸+110g(B)楞+70g芯纸+110g(C)楞+130g牛皮里纸 | 190g牛皮面纸+170g(A)楞+80g芯纸+130g(B)楞+200g牛皮里纸 | 相似 |
| 12 | 外箱开合方式 | 上下摇盖 | 上下摇盖 | 相同 |
| 13 | 外箱连接方式 | 粘合剂连接 | 粘合剂连接 | 相同 |
| 14 | 外箱尺寸(内径) | 334mm×334mm×197mm | 322.5 mm×231 mm×352 mm | 相似 |
| 15 | 装箱数量(N台/外箱) | 24PCS | 60 PCS | 相似 |
| 16 | 净重 | 3.6kg | 6.4kg | 相似 |
| 17 | 总重量 | 4.2kg | 7.1kg | 相似 |
| 18 | 其它 | NA | NA | NA |
| 评 估 结 论 | 根据“ PT3 运输试验报告”评估： 对比结果说明： 两机型相比较，彩包装、外箱材质、开合方式、连接方式均相同、两机型相比较彩包装、外箱尺寸、重量、材质均相似，故评估该包装对本产品在运输过程中整机的安全和性能无影响，评估合格。 ☑合格 □不合格说明： □包装形式不同项差别较大，不能评估运输过程对整机安全和性能的影响，需进行运输试验 |  |  |  |
|  | 评估(专业工程师)： 审核(专业主管)： 批准(技术负责人)： . 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |