## 设计验证 功能
设计验证报告-功能规格部分
拟制(软件工程师): 年 月 日 审核(软件主管): 年 月 日
产品型号： PT9L 项目编号： 30000078 产品/项目名称：红外体温计
阶段： T1 验证依据：PT9L设计验证计划-功能规格部分（文件编号：PT9L-YZGN01 V1.0）
1.本设计验证报告需审核后方能生效。 2.存档并设计历史文档（DHF）。
序号 No. | 条目 Item | 要 求 Requirements |  |  |  | 验证阶段 Stage of verification | 验证方法及资源需求 Verification method and resource requirements | 判定准则 Determinant guide line | 验证记录 Verification annal | 结论 conclusion
1 | 测量原理 | ■红外非接触式 | □接触式 | □其他: |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第1,8项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第1,8项进行测试测试合格 | 《PT9L软件系统测试记录(V1.0)》第1,8项进行测试测试合格 | 合格
2 | 测量位置 | ■额面 | □腋下 | □其他: |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第1,8项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第1,8项进行测试测试合格 | 《PT9L软件系统测试记录(V1.0)》第1,8项进行测试测试合格 | 合格
3 | 检测项目 | ■人体体温 | ■物温 | □其他： |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第6,8项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第6,8项进行测试测试合格 | 《PT9L软件系统测试记录(V1.0)》第6,8项进行测试测试合格 | 合格
4 | 分类指示方式 | ■屏幕选择 | □彩色丝印 | □4组LED灯 | □3组LED灯 | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第6,8项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第6,8项进行测试测试合格 | 《PT9L软件系统测试记录(V1.0)》第6,8项进行测试测试合格 | 合格
|  | □其他: |  |  |  | ■不适用 □手板 □T1 □T2 □试产 | —— | —— | —— | ——
5 | 按键描述 | 3个按键：■开机测量键 | ■设置键 | ■静音键 |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第4,6,7项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第4,6,7项测试合格 | 《PT9L软件系统测试记录(V1.0)》第4,6,7项测试合格 | 合格
6 | LCD型式 | ■段码式 | □点阵式 | □其他 |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第3项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第3项进行测试测试合格 | 《PT9L软件系统测试记录(V1.0)》第3项进行测试测试合格 | 合格
|  | ■有背光：白橙红 |  |  |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第8项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第8项进行测试测试合格 | 《PT9L软件系统测试记录(V1.0)》第8项进行测试测试合格 | 合格
7 | 壳体变色 | ■No | □Yes 描述： |  |  | ■不适用 □手板 □T1 □T2 □试产 | —— | —— | —— | ——
8 | 位置检测 | ■No | □Yes 描述： |  |  | ■不适用 □手板 □T1 □T2 □试产 | —— | —— | —— | ——
9 | PC Link | ■No | □Yes 描述： |  |  | ■不适用 □手板 □T1 □T2 □试产 | —— | —— | —— | ——
10 | 低电压检出 | □单阶段 | ■双阶段 | □其他: |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第5项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第5项进行测试测试合格 | 《PT9L软件系统测试记录(V1.0)》第5项进行测试测试合格 | 合格
11 | 错误分类显示 | □No | ■错误种类：2种 （1、超出工作环境温度 2、超过量程 ） |  |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第9项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第9项进行测试测试合格 | 《PT9L软件系统测试记录(V1.0)》第9项进行测试测试合格 | 合格
12 | 自动关机时间 | 描述：常规为15秒 |  |  |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第2项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第9项进行测试测试合格 | 《PT9L软件系统测试记录(V1.0)》第9项进行测试测试合格 | 合格
13 | 温度显示单位 | ■℃ | ■℉ |  |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第7项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第7项进行测试测试合格 | 《PT9L软件系统测试记录(V1.0)》第7项进行测试测试合格 | 合格
14 | 提示功能 | ■蜂鸣 | □震动 |  |  | □不适用 □手板 ■T1 □T2 □试产 | 检查是否按照《软件测试计划 (V1.0)》第4项进行测试 | 按照《软件测试计划(V1.0)》第4项进行测试测试合格 | 《PT9L软件系统测试记录(V1.0)》第4项进行测试测试合格 | 合格

## 设计验证 组件
设计验证报告-组件规格部分
拟制(结构工程师): 年 月 日 审核(结构主管): 年 月 日
产品型号： PT9L 项目编号： 30000078 产品/项目名称：红外体温计
阶段： T1 验证依据：PT9L设计验证计划-组件规格部分（文件编号：PT9L-YZZJ01 V1.0）
1.本设计验证报告需审核后方能生效。 2.存档并设计历史文档（DHF）。
序号 No. | 条目 Item |  | 要 求 Requirements | 验证阶段 Stage of verification | 验证方法及资源需求 Verification method and resource requirements | 判定准则 Determinant guide line | 验证记录 Verification annal | 结论 conclusion
1 | 表面处理 | 上盖要求 | □亮面 □火花纹 ■细火花纹 □镜面火花纹 □电镀 □喷漆 □其他： | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 上盖表面为细火花纹（麻面） | 上盖表面为细火花纹（麻面） | 合格
2 |  | 下盖要求 | □亮面 □火花纹 ■细火花纹 □镜面火花纹 □电镀 □喷漆 □其他： | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 下盖表面为细火花纹（麻面） | 下盖表面为细火花纹（麻面） | 合格
3 |  | 电池盖要求 | □亮面 □火花纹 ■细火花纹 □镜面火花纹 □电镀 □喷漆 □其他： | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 电池盖表面为细火花纹（麻面） | 电池盖表面为细火花纹（麻面） | 合格
4 | 颜色要求 | 上盖要求 | ■白色 □黑色 □喷漆颜色： □其他： | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 上盖白色 | 上盖白色 | 合格
5 |  | 下盖要求 | ■白色 □黑色 □喷漆颜色： □其他： | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 下盖白色 | 下盖白色 | 合格
6 |  | 电池盖要求 | ■白色 □黑色 □喷漆颜色： □其他： | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 电池盖白色 | 电池盖白色 | 合格
7 | 按键 | 按键形式 | □无 ■注塑按键 □硅胶按键 □触摸按键 □与主机一体按键 □其他： | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 开始键为注塑按键 | 开始键为注塑按键 | 合格
8 |  | 表面处理 | □不适用 □亮面 □火花纹 ■细火花纹 □镜面 □喷漆 □其他： | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 开始键表面为细火花纹（麻面） | 开始键表面为细火花纹（麻面） | 合格
9 | 透镜 | 透镜形式 | □无 □注塑透镜 ■模切透镜 □其他： | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 透镜为模切透镜 | 透镜为模切透镜 | 合格
10 |  | 表面处理 | ■不适用 □镜面抛光 □电镀 □其他： | NA | NA | NA | NA | NA
11 | 外形和重 量要求 | 整机外形尺寸 | 外形尺寸：130.8x34.8x38mm（公差±0.5mm） | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 卡尺 | 整机外形尺寸： 130.8x34.8x38mm（公差±0.5mm） | 整机外形尺寸： 130.8x34.8x38mm（公差±0.5mm） | 合格
12 |  | 整机重量 | 重量：约80g | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 电子秤 | 整机重量：约80g | 整机重量：约80g | 合格
13 | 包装要求 | 执行规范 | 按照《运输包装用瓦楞纸箱设计输入要求 GF-30-006 V1.0》执行 | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 符合《运输包装用瓦楞纸箱设计输入要求 GF-30-006 V1.0》 | 符合《运输包装用瓦楞纸箱设计输入要求 GF-30-006 V1.0》 | 合格
14 |  | 整箱重量 | 重量：7.1kg± 5％ | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 电子秤 | 整箱重量：7.1kg± 5％ | 整箱重量：7.1kg± 5％ | 合格
15 |  | 外箱尺寸 | 322.5x231x352mm（±10%） | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 米尺 | 外箱尺寸:322.5x231x352mm（±10%） | 外箱尺寸:322.5x231x352mm（±10%） | 合格
16 |  | 外箱表面 | □允许外箱使用金属钉钉合 ■不允许外箱使用金属钉钉合 | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 无钉 | 无钉 | 合格
17 | 包装列表 | 彩包装内容物 | ■红外体温计主机 ■说明书 尺寸：150x50mm（±1mm） ■纸浆盒 ■电池 （要求：2 X AAA Size） | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测/直尺 | ■红外体温计主机 ■说明书尺寸：150x50mm（±1mm） ■纸浆盒 ■电池 （要求：2 X AAA Size） | ■红外体温计主机 ■说明书尺寸：150x50mm（±1mm） ■纸浆盒 ■电池 （要求：2 X AAA Size） | 合格