## 性能规格部分
设计验证报告-性能规格部分
拟制(硬件工程师): 年 月 日 审核(硬件主管): 年 月 日
产品型号：PT9L 项目编号：30000078 产品/项目名称：红外体温计
阶段：T1 验证依据：PT9L设计验证计划-性能规格部分（文件编号：PT9L-YZXN01 V1.0）
1.本设计验证计划需批准后方能使用执行。 2.存档并归入设计历史文档（DHF）。
序号 No. | 条目 Item | 要 求 Requirements | 验证阶段 Stage of verification | 验证方法及资源需求 Verification method and resource requirements | 判定准则 Determinant guide line | 验证记录 Verification annal | 结论 conclusion
1 | 温度显示范围 | 32.0℃～42.9℃ | □手板■T1□设计确认 | 参见《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0 》第6项 | 全部测试结果均需符合《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0》中第6项的要求 | 参见《PT9L红外体温计检测报告 V1.0》中第6项测试结果 | 合格
2 | 显示分辨力 | 0.1℃ | □手板■T1□设计确认 | 参见《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0 》第7项 | 全部测试结果均需符合《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0》中第7项的要求 | 参见《PT9L红外体温计检测报告 V1.0》中第7项测试结果 | 合格
3 | 测量误差 | ≥35℃且≤42℃：±0.2℃，其它：±0.3℃ | □手板■T1□设计确认 | 参见《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0 》第8项 | 全部测试结果均需符合《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0》中第8项的要求 | 参见《PT9L红外体温计检测报告 V1.0》中第8项测试结果 | 合格
4 | 工作环境 | 温度：10℃～40℃ 相对湿度：不窄于15-95%RH，不结露 大气压力：70kPa～106kPa | □手板■T1□设计确认 | 参见《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0 》第15，16项 | 全部测试结果均需符合《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0》中第15，16项的要求 | 参见《PT9L红外体温计检测报告 V1.0》中第15，16项测试结果 | 合格
5 | 存储环境 | 温度：-20.0℃―55.0℃ 相对湿度：不窄于15-95%RH，不结露 大气压力：70kPa～106kPa | □手板■T1□设计确认 | 参见《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0 》第17，18项 | 全部测试结果均需符合《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0》中第17，18项的要求 | 参见《PT9L红外体温计检测报告 V1.0》中第17，18项测试结果 | 合格
6 | 产品寿命 | 五年或10000次 | □手板■T1□设计确认 | 参见《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0 》第19项 | 全部测试结果均需符合《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0》中第19项的要求 | 参见《整机寿命测试报告》 | 合格
7 | 电池使用寿命 | 测量使用次数不低于1000次 | □手板■T1□设计确认 | 参见《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0 》第20项 | 全部测试结果均需符合《PT9L红外体温计产品检验标准V1.0》中第20项的要求 | 参见《PT9L电池使用寿命测试报告 V1.0》 | 合格
8 | 其它要求 | 无 | -- | -- | -- | -- | --