用户测试记录

(V1.0)

产  品  型 号      PT9L          .

项  目  编 号         30000078   .

产品/项目名称      红外体温计    .

报告整理（软件工程师）                        年   月   日

审    核（软 件主 管）                        年   月   日

历史版本记录

| 序号 | 起草日期 | 版本描述 | 版本 | 起草人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.05.24 | 起草 | V1.0 | 王迪 | 侯广伟 |

用户现场测试记录统计表

| 序号 | 用户编号 | 用户类别 | 软件版本 | 测试人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □专业技术人员 □普通用户 | □国内 □美版 □欧版 |  |  |
| 2 |  | □专业技术人员 □普通用户 | □国内 □美版 □欧版 |  |  |
| 3 |  | □专业技术人员 □普通用户 | □国内 □美版 □欧版 |  |  |
| 4 |  | □专业技术人员 □普通用户 | □国内 □美版 □欧版 |  |  |
| 5 |  | □专业技术人员 □普通用户 | □国内 □美版 □欧版 |  |  |
| 6 |  | □专业技术人员 □普通用户 | □国内 □美版 □欧版 |  |  |
| 7 |  | □专业技术人员 □普通用户 | □国内 □美版 □欧版 |  |  |
| 8 |  | □专业技术人员 □普通用户 | □国内 □美版 □欧版 |  |  |
| 9 |  | □专业技术人员 □普通用户 | □国内 □美版 □欧版 |  |  |
| 10 |  | □专业技术人员 □普通用户 | □国内 □美版 □欧版 |  |  |
| 11 |  | □专业技术人员 □普通用户 | □国内 □美版 □欧版 |  |  |
| 12 |  | □专业技术人员 □普通用户 | □国内 □美版 □欧版 |  |  |

共计    受试用户，参见用户现场测试。

用户现场测试记录文件清单：

- 《受试用户信息记录表》

- 《用户现场测试记录表》

- 《用户现场测试问卷调查表》

附件1：受试用户信息记录表

| 受试用户编号 |  |
| --- | --- |
| 受试用户类别 | □专业技术人员 □普通用户 |
| 姓名 |  |
| 性别 | □男 □女 |
| 年龄 |  |
| 软件版本 | □国内 □美版 □欧版 |
| 教育程度 | □初中 □高中 □大学 |

附件2：用户现场测试记录表

| 序号 | 操作要求列表 | 用户测试过程记录 | 异常测试现象记录 | 错误评估及解决措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装电池 | 电池安装完毕后，LCD全显，且蜂鸣器“滴”一下： □正常 □异常 |  |  |  |
| 2 | 在婴儿模式测量体温 | 待机状态下，用户按键测量额温，LCD能显示体温数据： □正常 □异常 测量结果：No1： |  |  |  |
| 3 | 在成人模式测量体温 | 显示婴儿体温数据状态下，用户短按设置按键，切换到成人模式，短按测量键测量额温，LCD能显示体温数据： □正常 □异常 测量结果：No1： |  |  |  |
| 4 | 在物温模式测量物温 | 显示成人体温数据状态下，用户短按设置按键，切换到物温模式，短按测量键测量恒温物体物温，LCD能显示物温数据： □正常 □异常 测量结果：No1： |  |  |  |
| 5 | 关机 | 测量结束后，不对体温计操作，等待关机： □正常 □异常 关机时间： □感觉自动关机时间较长，关机较慢 □感觉自动关机时间合理 □感觉自动关机时间较短，关机太快 |  |  |  |

附件3：用户现场测试记录表——性能部分

| 序号 | 操作要求列表 | 用户测试过程记录 | 异常测试现象记录 | 错误评估及解决措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准确性测试 | - 提供一个经过校验的体温计，用户测量体温，测量3次，测得的体温数据为： No1： No2： No3： - 提供一个经过校验的水银体温计，用户测量腋温，测量一次，测得的体温数据为： No1： |  |  |  |
| 2 | 重复性测试 | 用户测量体温，测量10次，分别记录10次的测量值； No1： No2： No3： No4： No5： No6： No7： No8： No9： No10： 你感觉体温计准确性如何： □很准 □一般 □不准 |  |  |  |

附件4：用户现场测试记录表——其他部分

| 序号 | 操作要求列表 | 用户测试过程记录 | 异常测试现象记录 | 错误评估及解决措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体温计的LCD显示 | - LCD的亮度感受： □刺眼 □很好 □一般 □太暗 - LCD的显示内容： □内容明确，感觉很好 □能懂内容，感觉一般 □看不懂内容，感觉较混乱 |  |  |  |
| 2 | 体温计的反应速度 | □反应很迅速，测量过程很快，简单易用，感觉很好 □反应速度一般，测量过程较快，感觉一般 □反应速度慢，测量过程不合理，看不懂，感觉不好 |  |  |  |
| 3 | 你认为需要改进的部分 | 1、 2、 3、 |  |  |  |

风险评估：

| 是否发现新的风险 | □未发现 □有新风险，解决方案： |
| --- | --- |

三、用户现场测试问卷调查表

受试用户编号：

问卷内容：

- 用户说明书可读性

(1)非常容易   (2) 容易   (3) 一般   (4) 困难   (5) 非常困难

- 标签（彩包装、机身标识）的可读性

(1)非常容易   (2) 容易   (3) 一般   (4) 困难   (5) 非常困难

- LCD显示内容是否易懂

(1)非常容易   (2) 容易   (3) 一般   (4) 困难   (5) 非常困难

- LCD显示是否清楚

(1)非常清楚   (2)清楚   (3) 一般   (4) 不清楚   (5) 非常不清楚

- 安装电池是否容易

(1)非常容易   (2) 容易   (3) 一般   (4) 困难   (5) 非常困难

- 按键的易用性

(1)非常容易   (2) 容易   (3) 一般   (4) 困难   (5) 非常困难

- 用户说明书和产品随机文件中是否容易找到提供售后服务信息

(1)非常容易   (2) 容易   (3) 一般   (4) 困难   (5) 非常困难

- 是否提供了用户说明书和产品随机文件以外的材料？

- 是  (2) 否