## 设计确认评审记录
设计确认评审记录
产品型号：PT9L 项目编号：30000078 产品/项目名称：红外体温计
注：标记“■”或是在“□”中划“√”都表示当前项已经被选中;标记“□”表示当前项未选中。
评审内容：针对《设计确认计划》文件编号：PT9L-SJQJ01 版本 V1.0 进行如下评审
1.是否按照设计确认计划进行了设计确认活动
■是
□否 问题说明：___________________________________________
2.确认报告评审
确认类别 | 确认内容 | 接收准则 |  |  | 是否通过 | 备注
1.标识 | 1.1 体温计主机标签 | 1.确认活动是否使用了试产产品或其等效产品 2.是否符合预期用途 内容易读易懂，不会产生歧义 ，问卷调查项100%选择normal以上 |  |  | ■是 □否
| 1.2 体温计说明书 | 1.确认活动是否使用了试产产品或其等效产品 2.是否符合预期用途 内容易读易懂，不会产生歧义 ，问卷调查项100%选择normal以上 |  |  | ■是 □否
| 1.3彩包装标识 | 1.确认活动是否使用了试产产品或其等效产品 2.是否符合预期用途 内容易读易懂，不会产生歧义 ，问卷调查项100%选择normal以上 |  |  | ■是 □否
| 1.4 外箱标识 | 是否符合相应法规要求 |  |  | ■是 □否
2.包装 | 包装性能 | 用此包装经过模拟运输后的产品是否通过临床评估 |  |  | ■是 □否
3.软件 | 软件确认 | 软件确认报告是否通过评审 |  |  | ■是 □否
4.风险 | 风险管理 | 所有降低风险措施是否已经实施，剩余风险均可接受，风险管理报告通过评审 |  |  | ■是 □否
5.模拟现场测试 | 模拟用户现场测试 | 1.确认活动使用试产产品或其等效产品 2.模拟测试中使用者能够完成操作，实现预期用途，未出现异常或与预期用途不一致的问题，确定模拟测试中使用者能够借助标签独立完成产品操作和应用，没有出现不能理解标签的反应。 |  |  | ■是 □否
6.临床评估 | 临床评估 | 1临床评估应经过审核 2.临床评估报告应依据本产品的情况，选择已经面世的机型的相关临床数据进行相关评估。评估结论应认定本产品临床性能可以满足预期用途，风险可以接受 |  |  | ■是 □否
3.评审结论
■ 设计确认内容能够证明：设计规格（或设计输出）与产品预期用途一致，能满足客户需求，评审通过
□ 设计确认内容证明设计规格（或设计输出）与产品预期用途存在不一致，不能满足客户需求，需要进行相应设计变更
4.参加人员
序号 | 职务 | 部门 | 姓名 | 签名 | 日期
1 | 技术负责人 | 智能产品部 | 侯广伟 |  | 年 月 日
2 | 硬件主管 | 智能产品部 | 侯广伟 |  | 年 月 日
3 | 结构主管 | 智能产品部 | 侯广伟 |  | 年 月 日
4 | 软件主管 | 智能产品部 | 侯广伟 |  | 年 月 日
5 | 项目负责人 | 智能产品部 | 王迪龙 |  | 年 月 日
6 | 客户代表 | 智能产品部 | 赵一平 |  | 年 月 日
7 | 具有医学背景人员 | 外聘 | 高克俭 |  | 年 月 日
8 | 对本阶段不负直接责任的人员 | 智能产品部 | 谢雪 |  | 年 月 日
9 | 认证工程师 | 认证检测中心 | 王艳红 |  | 年 月 日