## 镀锡
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-AQ01
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
插件机芯 | 1/1 | 镀锡 | 1 | 2024.6.20
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
基板 | [5 empty] | 佩戴静电手腕带 | 要求： 规格型号符合BOM要求，无破损、无生锈变形。 风险：测试不良品。
基板 | 镀锡 |  |  | 手持烙铁，如图红框内铜箔进行镀锡，共3个焊点（详细位置：1、2、3）。 | 电烙铁温度350℃~380℃焊接时间小于3秒（编号H005XXXXXX） | 佩戴静电手腕带 | 要求： 1、焊点饱满； 2、焊点不可出现拉尖、连焊、虚焊、漏焊现象。 风险：测试不良品。

## 正负极弹簧放工装
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-AQ02
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
插件小板 | 1/1 | 正负极弹簧放工装 | 1 | 2024.6.20
物料名称 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
镀好锡的贴片基板
正极弹簧（物料信息见制造令BOM） | 正极弹簧 | [5 empty] | 要求： 1、规格型号符合BOM要求，无破损、无生锈变形。 风险：外观不良
负极弹簧（物料信息见制造令BOM） | 负极弹簧 | [5 empty] | 要求： 1、规格型号符合BOM要求，无破损、无生锈变形。 风险：外观不良
| 正负极弹簧放工装 |  |  | 取弹簧正负极，依次摆放在工装上，注意区分型号。 | PT9L 正负极弹簧焊接工装M0MIXXXXXX |  | 要求： 1、正负极簧外观，无破损、生锈变形现象； 2、正负极弹簧在工装定位槽内无松动、虚位现象。 风险：外观不良

## 插蜂鸣器放工装
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-AQ03
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
插件小板 | 1/1 | 插蜂鸣器放工装 | 1 | 2024.6.20
物料名称 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
装好正负极簧的工装 |  |  |  |  | PT9L 正负极弹簧焊接工装M0MIXXXXXX |  | 要求： 1、规格型号符合BOM要求，无破损、无生锈变形。 风险：外观不良
蜂鸣器（物料信息见制造令BOM）
| 插蜂鸣器放工装 |  |  | 1.把蜂鸣器插在PCB上的蜂鸣器的丝印框里； 2.将插好蜂鸣器的PCB放入工装定位槽内，正负极弹簧穿入PCB对应过孔； 3.下压PCB使正负极簧与PCB上的+、-焊盘处接触。 |  |  | 要求： 1、蜂鸣器有字的那面朝下，如图一红框位置，方向保持统一。 2、正负极弹簧必须插到底，不可歪斜； 3、正负极弹簧紧贴PCB； 风险：外观不良
图一

## 正负极簧焊接
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-AQ04
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
插件机芯 | 1/1 | 正负极簧焊接 | 1 | 2024.6.20
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
贴片基板放工装
| 正负极簧焊接 |  |  | 手持烙铁，如图红框内正极弹簧位置进行焊接， | PT9L 正负极弹簧焊接工装M0MIXXXXXX/电烙铁温度350℃~380℃焊接时间小于3秒（编号H005XXXXXX） | 佩戴静电手腕带 | 要求： 1、焊点饱满； 2、焊点不可出现拉尖、连焊、虚焊、漏焊现象。 3、正负极弹簧无变形、焊偏现象； 4、正负极弹簧紧贴PCB。 风险：测试不良品。

## 蜂鸣器焊接
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-AQ05
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
插件机芯 | 1/1 | 蜂鸣器焊接 | 1 | 2024.6.20
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
| 蜂鸣器焊接 |  |  | 1.手持烙铁，如图红框内蜂鸣器进行焊接； 2.焊好后的PCB蜂鸣器腿多余部分需要剪掉。 | PT9L 正负极弹簧焊接工装M0MIXXXXXX/电烙铁温度350℃~380℃焊接时间小于3秒（编号H005XXXXXX） | 佩戴静电手腕带 | 要求： 1、焊点饱满； 2、焊点不可出现拉尖、连焊、虚焊、漏焊现象； 3、蜂鸣器紧贴PCB； 4、蜂鸣器剪腿后的焊点高度不得超过1.5mm 风险：测试不良品。

## 焊点检验
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-AQ06
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
插件机芯 | 1/1 | 焊点检验 | 1 | 2024.6.20
物料名称 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
机芯 | 检验 |  |  | 1、拿取焊接完的机芯，进行外观检验 2、检验完毕后记录《检测员工作日报》 |  | 佩戴静电手腕带 | 要求 1、焊点饱满，镀锡位置正确； 2、焊点不可出现拉尖、连焊、虚焊、漏焊现象； 3、焊点周边的元器件不可有损伤或缺件，连焊现象； 4、正负极簧、蜂鸣器紧贴PCB，不可歪斜。 风险：测试不良品。

## 下盘
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-AQ07
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
插件机芯 | 1/1 | 下盘 | 1 | 2024.6.20
物料名称 | 工序 描述 | 图象 |  |  | 设备工具名称 | 装备要求 | 要求
基板 (物料信息见制造令BOM） | 包装 |  |  | 将焊接完成的基板，整齐的排列于相对应的周转盘内。 |  | 佩戴防静电手套或静电手腕带 | 要求： 1.装周转盘时若无特殊要求同一种机型和制造令不允许有两个以上的零头； 2.包装数量须准确，且不得将不同机种和制造令的基板混包。 3.焊接完成的机芯下盘前，要先清理一下吸塑盘，保证吸塑盘内干净，无异物。 风险：数量不准确。

## 焊机芯 (hidden)
作 业 指 导 书
WI-MC-3NM22
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
机种/部件 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
PT3 机芯 | 1/1 | 焊机芯 | V1.0
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 自检
传感器组件 | [6 empty] | 要求：外观无破损、脏污等不良
|  |  |  | 1.左手拿1pcs加工好的传感器组件，将小板朝邦定一侧，将红色 导线裸线部位平贴于主板“IR1”位置的“R”焊盘，右手拿起烙铁，将红色导线焊接固定.如左图所示 2.重复步骤1，依次将白色导线焊于“W”焊盘，黑色导线焊于“B”焊盘。 3.作业完成后，自检确认不良，将完成品流入下一道工序，小板 导线顺着焊接完的方向摆放 | 电烙铁（330℃~350℃） | 佩戴静电手腕带 | 要求：焊点圆滑饱满，不可出现拉尖、连焊、虚焊、漏焊； 风险：焊接不良
导线朝左侧方向

## 2.75V电压检测 (hidden)
作 业 指 导 书
WI-MC-3NM24
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
机种/部件 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
PT3 机芯 | 1/2 | 2.75V电压检测 | V1.0
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 自检
| 2.75V电压检测 |  |  | 1.将万用表连接电源输出端实时监测电压，将电源输出电压调至3±0.1V，将电池工装正负极连接电源。 2.左手拿取上工序流下的完成品，检查传感器导线是否有焊错位置，显示屏浮高等不良，右手将电源夹按正负极要求夹住主板正负极 | 万用表3V±0.1V/电源 | 佩戴静电手腕带 | 要求：工装设备连接正确 风险：测试不良
主板POWER键

## 2.75V电压检测 (2) (hidden)
作 业 指 导 书
WI-MC-3NM24
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
机种/部件 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
PT3 机芯 | 2/2 | 2.75V电压检测 | V1.0
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 自检
| 2.75V电压检测 |  |  | 3.连接电源后机芯将自动开机，显示屏将全显； 等全显后将显示“Cb2模式”，如显示Cb0、Cb1、Err字符则为不良品 4.长按“POWER键”，显示屏显示将由“Cb2→Cb3→Cb4→Cb-→Cb0→ Cb1→Cb2”模式相互转换，待显示“Cb1模式”时，再松开“POWER键 ”，约2s后LED显示屏显示电池符号以及电压显示数值（如检测到2.75V 时，则显示屏显示“2.7→5”这二组数值相互转换），要求范围在 2.75±0.05V，超出范围内则为不良品. 5.检测完成后并记录，将机芯按照焊线方向顺线码放下排 | 万用表3V±0.1V/电源 | 佩戴静电手腕带 | 要求： 1. 检查显示是否有缺段、透光、亮度不一致 2.循环显示正确 3.电压范围正确 风险：测试不良

## 静置准备 (hidden)
作 业 指 导 书
WI-MC-3NM25
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
机种/部件 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
机芯 | 1/1 | 静置准备 | V1.0
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 自检
手指套 | 静置准备 |  |  |  |  | 佩戴静电手腕带 | 要求：不可脏污、破损 风险：外观不良、性能不良
|  |  |  | 1.左手取1pcs机芯，右手取一手指套，将机芯的传感器放入手指套内。 2.完成后放入托盘 3.待装满一盘后放于物料架上待温并写上标示卡做 好时间管控，以确保待温在30分钟或以上 | 恒温室 环境温度：23±2℃， 湿度： 40-80%RH |  | 要求： 按照焊线方向进行码放 风险：测试不良

## 25℃标定 (hidden)
作 业 指 导 书
WI-MC-3NM26
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
机种/部件 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
PT3 机芯 | 1/2 | 25℃标定 | V1.0
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 自检
|  |  |  | 1.查看标签将待温有30分钟或以上的产品放于台面上 2.左手拿1pcs主板组件，右手将电源夹按正负极要求对准主板的正 负极夹上，此时主机将自动开机，LED显示屏将全显，全显后将显示 “Cb2模式”，如显示不在“Cb2模式”时，需长按“POWER键”，显 示屏将由“Cb2→Cb3→Cb4→Cb-→Cb0→Cb1→Cb2”模式相互转换， 待显示“Cb2模式”时，再松开“POWER键”，再将传感器探头完全 装到水槽治具内.如左图1、2所示 3.重复步骤2，将产品摆满治具后，再按下边上的计时器的开始键开 始计时（设定时间为4分30秒）.如左图3所示 | 恒温室 环境温度：23±2℃， 湿度： 40-80%RH漏电流表、恒温水槽、电源夹具 | 佩戴静电手腕带 | 要求：工装设备连接正确 风险：测试不良
主板POWER按键

## 25℃标定 (2) (hidden)
作 业 指 导 书
WI-MC-3NM26
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
机种/部件 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
PT3 机芯 | 2/2 | 25℃标定 | V1.0
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 自检
|  |  |  | 4.待计时器提示完成后，在“Cb2”模式下，右手依次按下主板的 “POWER键”开始标定，同时应有振动马达振动提示，标定后观看 LCD显示数值在25.00±0.02℃为良品（如显示25.00℃时，显示屏则显示“25.0℃→0”，这两组数据相互转换），超过此数值的需重新 按下“PWOER”键，显示其它字符或不显示匀为不良品.如左图所示 5.标定完成后，不可按动产品上其它按键，取下电池夹. 6.对测试结果记录，将良品转出恒温室 | 恒温室 环境温度：23±2℃， 湿度： 40-80%RH漏电流表、恒温水槽、电源夹具 | 佩戴静电手腕带 | 要求：工装设备连接正确 风险：测试不良