## 组装传感器模块
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-DY01
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 1/2 | 组装传感器 | 1.0 | 2024.06.20
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
传感器 (物料信息见制造令BOM） | 传感器装支架 |  |  | 如图所示将传感器掰成单个 |  | 佩戴手指套静电环 | 要求： 外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良
支架 (物料信息见制造令BOM） | [6 empty] | 要求： 外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良
传感器装支架 |  |  |  | 如图所示将支架和传感器放在工装上组合 |  |  | 要求：安装到位 风险：性能不良不良
图一
图二

## 组装传感器模块 (2)
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-DY01
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 2/2 | 组装传感器 | 1.0 | 2024.06.20
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
传感器 和支架组合后 | 传感器装支架 |  |  |  |  | 佩戴手指套静电环 | 要求： 外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良
自攻螺钉 (物料信息见制造令BOM） |  |  |  | 螺钉规格： ST2.0×5.0-F-H 电动螺丝刀扭力标准：1.6kgf.cm±0.2 |  |  | 要求： 外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良
传感器装支架 |  |  |  | 如图所示左手按着传感器，右手打螺钉，螺丝需紧固传感器支架 |  |  | 要求：安装到位 风险：性能不良不良

## PCB焊接
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-DY02
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 1/1 | PCB焊接 | 1.0 | 2024.06.20
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
传感器模块和支架 组装 (物料信息见制造令BOM） |  |  |  | 将传感器头的一面朝下装在 支架下盖凹槽内 |  | 佩戴手指套静电环 | 要求： 1.传感器头的一面朝下装入. 2.检查部件是否有脏污、划伤、变形、批锋等 风险：性能不良
PCB (物料信息见制造令BOM） | [6 empty] | 要求：1.PCB组件缺一不可。2.PCB不能有损坏、脏污、变形等 风险：性能不良
1、如图一所示：将前工序探头焊接在PCB主板上，三根线手工焊接，线焊接牢固，焊点饱满，焊接时间不超过3秒 2、下排摆放不可堆叠，连接线不可缠绕
要求：1：线焊接牢固，焊点饱满，焊接时间不超过3秒 风险：性能不良
数字1-2-3对应探头三根线
数字3焊接黑线
数字2焊接白线
数字1焊接红线

## 按键组装
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-DY03
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 1/2 | 按键组装 | 1.0 | 2024.06.20
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
按键 (物料信息见制造令BOM） | 安装缓冲垫 |  |  |  |  | 佩戴手指套静电环 | 要求： 外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良
缓冲垫 (物料信息见制造令BOM） | [6 empty] | 要求： 外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良
安装缓冲垫 |  |  |  | 拿取缓冲垫，带有双面胶一侧粘贴在按键内，缓冲垫居中安装 |  |  | 要求：安装到位 风险：性能不良不良

## 按键组装(2)
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-DY03
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 2/2 | 按键组装 | 1.0 | 2024.06.20
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
上盖 (物料信息见制造令BOM） | 安装按键 |  |  |  |  | 佩戴手指套静电环 | 要求： 1、外观无缺损、脏污、变形、划伤等不良现象； 风险：性能不良
贴好缓冲垫的按键 | [6 empty] | 要求： 1、缓冲垫安装到位。2、外观无缺损、脏污、变形、划伤等不良现象； 风险：性能不良
上壳安装按键 |  |  |  | 将粘贴缓冲垫后的按键安装在前壳上，并按压图示位置至根部 |  |  | 要求： 1、按键安装到位。2、外观无缺损、脏污、变形、划伤等不良现象； 风险：性能不良
对准孔位后放入按键，按压
箭头指向处

## 前壳组装显示屏
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-DY04
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 1/3 | 前壳组装显示屏 | 1.0 | 2024.06.20
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
液晶 (物料信息见制造令BOM） | 安装液晶 |  |  | 如图将液晶的保护膜撕下，手指不能触碰液晶屏 |  | 佩戴手指套静电环 | 要求： 外观无缺损、脏污、划伤等不良 风险：性能不良
装好按键的上壳 | [6 empty] | 要求： 外观无缺损、脏污、划伤等不良 风险：性能不良
安装液晶 |  |  |  | 如图所示撕下保护膜后，确认液晶良好进行安装，方向不可错、不可有杂质、脏污。 |  |  | 要求： 液晶安装方向不可错，不可有杂质、脏污液晶、保护膜需撕下 风险：性能不良

## 前壳组装显示屏2
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-DY04
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 2/3 | 前壳组装显示屏 | 1.0 | 2024.06.20
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
背光 (物料信息见制造令BOM） | 安装背光 |  |  |  |  | 佩戴白色手套 静电环 | 要求： 外观无缺损、脏污、连焊、漏焊等不良 风险：性能不良
背光揭膜 |  |  |  | 如图将背光的保护膜撕下，手指不能触碰背光屏 |  |  | 要求： 1、外观无缺损、脏污等不良； 2、黄胶包装标识明确（名称、开封后有效期、确认人、复核人）。
安装背光 |  |  |  | 如图示：用气枪将液晶上的异物吹干净后，再揭背光保护膜进行安装，安装方向不可错。 |  |  | 要求： 背光安装方向不可错，不可有杂质、脏污，背光保护膜需撕下 风险：性能不良
确认液晶表面无脏污异物后，撕下背光保护膜安装背光

## 前壳组装显示屏3
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-DY04
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 3/3 | 前壳组装显示屏 | 1 | 2024.06.20
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
斑马条 (物料信息见制造令BOM） | 安装斑马条 |  |  |  |  | 佩戴静电手腕带 | 要求： 外观无破损、脏污等 不良风险：性能不良
安装好的背光 | [6 empty] | 要求： 外观无破损、脏污等 不良风险：性能不良
安装斑马条 |  |  |  | 如图示：将斑马条安装到指定位置安装到位，不可翘起都风险。 |  |  | 要求： 斑马条安装到位，不可有杂质、脏污、翘起等 风险：性能不良
确认白色区域无脏污后安装斑马条，（酒精擦拭干燥后安装或气枪吹）

## 安装PCB
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-DY05
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 1/1 | 安装PCB | 1 | 2024.06.20
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
完整的PCB板 | [5 empty] | 佩戴静电手腕带 | 要求： 外观无破损、脏污等 不良风险：性能不良
装好的显示屏 | [6 empty] | 要求： 外观无缺件、无破损、脏污等 不良风险：性能不良
安装PCB板 |  |  |  | 如图所示：左手拿不缺件的上壳，右手拿PCB板，先对下面的两个孔，然后对上面的两个孔，按压到底。 |  |  | 要求： PCB板安装到位，不可有杂质、脏污、翘起等 风险：性能不良

## 打螺钉
受控表号：KQR-7.5.1-03-37/A0
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-DY06
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 1/1 | 打螺钉 | 1.0 | 2024.06.20
物料名称 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
自攻螺钉 (物料信息见制造令BOM） |  |  |  |  | 打螺钉工装 电动螺丝刀、批头 静电环 | 佩戴白手套、静电手腕带 | 要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良
扣到位的PCB板 | [6 empty] | 要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良
打螺钉 |  |  |  | 螺钉规格： ST2.0×5.0-F-H 电动螺丝刀扭力标准：1.6kgf.cm±0.2 1：各零部件需安装到位 2：装配时PCB无损伤 3：螺丝需紧固PCB 4.：检验按键是否灵敏 |  |  | 要求：外观螺钉是否打到位、无缺损、脏污等不良 风险：性能不良
把上壳放到工装上按顺序打螺钉，螺钉打到位不能歪斜

## 装双联簧
受控表号：KQR-7.5.1-03-37/A0
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-DY07
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 1/1 | 装双联簧 | 1.0 | 2024.06.20
物料名称 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
双联弹簧 (物料信息见制造令BOM） | [5 empty] | 佩戴白手套、防静电手腕带 | 要求：外观无缺损、脏污等不良 风险： 性能不良
下盖 (物料信息见制造令BOM） | [6 empty] | 要求：外观无缺损、脏污等不良 风险： 外观不良
| 装双 联簧 |  |  | 右手拿取1pcs双联弹簧，将弹簧对准下盖电池仓一端 的缺口装入，并装入到位，防止联簧脱落 |  |  | 要求：双 联簧安装到位 风险： 性能不良

## 下盖装传感器模块
受控表号：KQR-7.5.1-03-37/A0
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-DY08
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 1/1 | 下盖装传感器模块 | 1.0 | 2024.06.20
物料名称 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
装好双连簧的下壳 |  |  |  |  | 打螺钉工装 电动螺丝刀、批头、气枪 静电环 | 佩戴白手套、静电手腕带 | 要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：外观不良
打好螺钉的上壳 | [6 empty] | 要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良
自攻螺钉 (物料信息见制造令BOM）
下盖装传感器模块 |  |  |  | 先用气枪给下壳除尘，然后拿取探头安装在后壳上，二颗螺钉依数字顺序固定探头，螺钉规格： ST2.0×5.0-F-H 电动螺丝刀扭力标准：1.6kgf.cm±0.2 |  |  | 要求：组装到位、外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良
将下壳固定在工装上，使传感器模块放到最底端，不得歪斜，最后用两颗螺钉固定

## 按装档位键
受控表号：KQR-7.5.1-03-37/A0
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-DY09
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 1/1 | 安装档位键 | 1.0 | 2024.06.20
物料名称 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
档位键 (物料信息见制造令BOM） | [5 empty] | 佩戴白手套、静电手腕带 | 要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：外观不良
完整的上下壳 | [6 empty] | 要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：外观不良
安装档位键 |  |  |  | 拿取档位键安装在图示位置 |  |  | 要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良
要求： 组装到位、外观无缺损、脏污等不良 风险：性能不良

## 合壳打螺钉
受控表号：KQR-7.5.1-03-37/A0
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-DY10
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 1/1 | 合壳打螺钉 | 1.0 | 2024.06.20
物料名称 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
自攻螺钉 (物料信息见制造令BOM）
上下壳零部件完整 | [5 empty] | 佩戴白手套、静电手腕带 | 要求：外观无缺损、脏污等不良 风险：外观不良
|  |  |  | 连接线轻微弯曲后先合机头，再依次合后面，避免错位，3颗螺钉依数字顺序固定后壳，电动螺丝刀扭力标准：1.6kgf.cm±0.2 ，检验按键3次是否回弹 | 打螺钉工装 电动螺丝刀、批头 静电环 |  | 1：各零部件需安装到位 2：不可折叠压线
要求：外观无缺损、脏污等不良，安装到位 风险：外观不良

## 透镜组装
受控表号：KQR-7.5.1-03-37/A0
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-DY11
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 1/1 | 透镜组装 | 1.0 | 2024.06.20
物料名称 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
透镜 (物料信息见制造令BOM） | [5 empty] | 佩戴白手套、静电手腕带 | 要求：外观无缺损、脏污等不良
|  |  |  | 将液晶清理干净，无灰尘脏污后撕下透镜背胶，将透镜粘贴在图示区域 |  |  | 要求：1：透镜安装到位无脏污 2：不可压膜 风险：性能不良
去除屏幕异物，使用气枪除尘
撕去离型纸
无异物、脏污后安装透镜

## CB2性能检查
受控表号：KQR-7.5.1-03-37/A0
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-DY12
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 1/1 | CB2性能检查 | 1.0 | 2024.06.20
物料名称 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
|  |  |  | 1、(精密智能电源调至3V)上电后显示CB2，2s后进入休眠，此时检测休眠电流，应大于1uA且小于20uA； 2、按下测量按键唤醒，屏幕全显，白色背光开启，蜂鸣器响，此时检测工作电流，应大于1mA且小于50mA； 3、屏幕停止全显并出现静音符号时，把静音开关拨到静音侧，此时屏幕显示静音符号且蜂鸣器停止发声；把静音开关拨到发音侧，屏幕恢复全显，蜂鸣器响； 4、按下测量按键，蜂鸣器响声停止，三色LED灯按照白橙红顺序点亮并循环，屏幕循环出现1，2，3数字； 5、操作员观察三色LED灯，没问题的话按下设置按键保存，CB2完成； 6、若自检未通过，屏幕显示Er2。 | 智能电流检测仪B080XXXXXX 电池工装P03PXXXXXX | 佩戴白手套 | 要求： 关机漏电流: 0.001mA≤I≤0.20mA 工作电流(自检态）： 1.000mA≤I≤50.00mA 风险：外观不良
图一
图二
图三
图七
图六
图五
图四

## 下排静置 (2)
受控表号：KQR-7.5.1-03-37/A0
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-DY13
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 1/1 | 下排静置 | 1.0 | 2024.06.20
物料名称 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 要求
| 下排 |  |  | 1.检查镜片是否有划伤、脏污、丝印不清，按键是否有卡死、手感差等不良 2.检查产品侧面，是否有断差、批峰、缝隙过大等 3.检查下壳是否有划伤，脏污，弹簧是否有漏装、装反、装不到位，螺丝是否有漏锁、滑牙、未锁到位等，弹簧装不到位等不良 4.检查传感器是否内有物、脏污等，如有脏污需用棉签清洁干净，并将产品放于耳边来回摇动2-3次，检查产品内是否有异物，异响等 | 1.酒精 2.无尘布 3.棉签 4.手套 | 佩戴白手套 | 要求： 1、外观无缺损、脏污等不良，摆放整齐； 2、物料车顶层不得放置产品； 风险：外观不良

## 常温标定
受控表号：KQR-7.5.1-03-37/A0
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-DY14
Type | Page | Ver.No. | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 版本 | 生效日期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 1/1 | 1 | 2024.06.20
检验项目 | 检验用具 | 检验方法 |  |  |  | 合格标准
常温标定 | 恒温室（环境温度23±2℃,湿度30-70%） 2节7号电池 高精度低温恒温槽（B067XXXXXX）水槽内水位上线不得超过水槽内刻度尺“0”的刻度位，下限不得低于“1”的刻度位） （温度需事先调整到30±0.02℃、45±0.02℃并每两小时校准一次） 水银温度计（B04KXXXXXX） | 机器标定前必须在25±1℃恒温室内静置时间≥2小时 1、上电后，LCD显示“CB3”后显示全显，然后显示数值，数值标准范围：25±1℃，才可进行后序操作（如超过标准范围，须关机取下电池静置2小时后再次标定）一秒后显示“C30”,然后将体温计对准30度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），校正成功则蜂鸣音响一下，屏幕显示“C45”，此时可进入下一步；若校正不成功则屏幕显示“ER3”； 2、屏幕显示“C45”时，将体温计对准45度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），校正成功则蜂鸣音响一下，屏幕显示“C45”；若校正不成功则屏幕显示“ER3”； 在屏幕显示“C45”时连续按三次测量键，蜂鸣音响一下，屏幕熄灭，保存成功。 |  |  |  | 1.注意观察各过程液晶显示要正确,不允许有乱码;也不允许有缺段、重影、显示深浅不一致 2.屏幕如检验要求显示且蜂鸣器声音正常
图1
图2
图3
图4
图5
图6

## 低温标定37度
受控表号：KQR-7.5.1-03-37/A0
PT9L操作作业指导书（标准））
编号：WI-PT9L-DY15
Type | Page | Ver.No. | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 版本 | 生效日期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 1/1 | 1 | 2024.06.20
检验项目 | 检验用具 | 检验方法 |  |  |  | 合格标准
低温标定37度 | 恒温室（环境温度16±1℃,湿度30-70%） 2节7号电池 高精度低温恒温槽（B067XXXXXX）（水槽内水位上线不得超过水槽内刻度尺“0”的刻度位，下限不得低于“1”的刻度位） （温度需事先调整到37±0.02℃，42±0.02℃并每两小时校准一次） 水银温度计（B04KXXXXXX） | 机器标定前必须在16±1℃恒温室内静置时间≥2小时 1.上电后，LED显示“CB5”（图1）后显示数值，数值标准范围：16±1，才可进行后序操作（如超过标准范围，须关机取下电池静置2小时后再次标定），一秒后显示“C37”，然后将体温计对准37度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），校正成功屏幕显示“C42”，若校正不成功则屏幕显示“ER4”； 2.屏幕显示“C42”时，将体温计对准42度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），校正成功屏幕显示“PAS”在屏幕显示“PAS”时连续按三次测量键，屏幕熄灭。保存成功；若校正不成功则屏幕显示“ER4”； |  |  |  | 屏幕如检验要求显示且蜂鸣器声音正常

## 10℃、33℃、37℃、41℃精度测试
受控表号：KQR-7.5.1-03-37/A0
PT9L操作作业指导书（标准））
编号：WI-PT9L-DY16
Type | Page | Ver.No. | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 版本 | 生效日期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 1/1 | 1 | 2024.06.20
检验项目 | 检验用具 | 检验方法 |  |  |  | 合格标准
10℃、33℃、37℃、41℃精度测试 | 恒温室（环境温度25±1℃,湿度30-70%） 2节7号电池 高精度低温恒温槽（B067XXXXXX）（水槽内水位上线不得超过水槽内刻度尺“0”的刻度位，下限不得低于“1”的刻度位） （温度需事先调整到33±0.02℃、37±0.02℃、41±0.02℃并每两小时校准一次） 水银温度计（B04KXXXXXX） | 机器标定前必须在25±1℃恒温室内静置时间≥2小时 1.上电后，LCD显示“CB4”后显示数值，数值标准范围：25±1℃，才可进行后序操作（如超过标准范围，须关机取下电池静置2小时后再次标定“”，一秒后显示“C10”，然后将体温计对准10度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），每显示一次温度值按一次按键，屏幕显示“C33”，此时可进入下一步；若校正不成功则屏幕显示“Er4”； 2.显示“C33”时，将体温计对准33度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），每显示一次温度值按一次按键，屏幕显示“C37”，此时可进入下一步；若校正不成功则屏幕显示“Er4”； 2.显示“C37”时，将体温计对准37度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），每显示一次温度值按一次按键，屏幕显示“C41”，此时可进入下一步；若校正不成功则屏幕显示“Er4”； 3.显示“C41”时，将体温计对准41度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），每显示一次温度值按一次按键，若校正不成功则屏幕显示“Er4”； 4.测试成功41℃后，屏幕显示温度值，每显示一次温度值按一次按键，连续滚动三次，蜂鸣音响一下，屏幕显示“PAS”； 5.在屏幕显示“PAS”时连续按三次测量键，蜂鸣音响一下，屏幕熄灭，保存成功 |  |  |  | 屏幕如检验要求显示且蜂鸣器声音正常

## 外观检验
受控表号：KQR-7.5.1-03-37/A0
PT9L操作作业指导书（标准）
编号：WI-PT9L-DY17
Type | Page | Ver.No. | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 版本 | 生效日期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 1/1 | 1 | 2024.06.20
检验项目 | 检验用具 | 检验方法 |  |  |  | 合格标准
外观检验 | 塞尺B03QXXXXXX | 1. 检查主机各部分丝印内容，丝印效果良好； 2.用手指轻按按键检查按键手感； 3.检查机器显示窗口部分； 4.检查机器上规定的标签； 5.检查机器外观配合尺寸 |  |  |  | 1.整机型号、颜色与图纸和客户信息要求一致，表面外漏件规格、颜色与图纸和客户信息要求一致。 2.按键组合后,按压中间部位,有行程, 能复位,上电后有功能;按压四周任何部位能回弹,不卡(注：检验按键手感须用指腹, 不可用指尖按压)。 3.检查透镜和开始键是否有划伤、脏污、丝印不清，按键是否有卡死、手感差等不良 4.检查产品侧面，是否有断差、批峰、缝隙过大等 5.检查上下壳是否有划伤，脏污，弹簧是否有漏装、装反、装不到位，螺丝是否有漏锁、滑牙、未锁到位等，弹簧装不到位等不良 6.检查传感器是否有脏污等，如有脏污需用棉签清洁干净，并将产品放于耳边来回摇动2-3次，检查产品内是否有异物，异响等 7.色差要求：整机相同颜色的色差可接受的灰度等级为4级 用泡棉或塑料袋把主机套好整齐的排放在盘上

## 焊机芯 (hidden)
作 业 指 导 书
WI-MC-3NM22
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
机种/部件 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
PT3 机芯 | 1/1 | 焊机芯 | V1.0
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 自检
传感器组件 | [6 empty] | 要求：外观无破损、脏污等不良
|  |  |  | 1.左手拿1pcs加工好的传感器组件，将小板朝邦定一侧，将红色 导线裸线部位平贴于主板“IR1”位置的“R”焊盘，右手拿起烙铁，将红色导线焊接固定.如左图所示 2.重复步骤1，依次将白色导线焊于“W”焊盘，黑色导线焊于“B”焊盘。 3.作业完成后，自检确认不良，将完成品流入下一道工序，小板 导线顺着焊接完的方向摆放 | 电烙铁（330℃~350℃） | 佩戴静电手腕带 | 要求：焊点圆滑饱满，不可出现拉尖、连焊、虚焊、漏焊； 风险：焊接不良
导线朝左侧方向

## 2.75V电压检测 (hidden)
作 业 指 导 书
WI-MC-3NM24
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
机种/部件 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
PT3 机芯 | 1/2 | 2.75V电压检测 | V1.0
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 自检
| 2.75V电压检测 |  |  | 1.将万用表连接电源输出端实时监测电压，将电源输出电压调至3±0.1V，将电池工装正负极连接电源。 2.左手拿取上工序流下的完成品，检查传感器导线是否有焊错位置，显示屏浮高等不良，右手将电源夹按正负极要求夹住主板正负极 | 万用表3V±0.1V/电源 | 佩戴静电手腕带 | 要求：工装设备连接正确 风险：测试不良
主板POWER键

## 2.75V电压检测 (2) (hidden)
作 业 指 导 书
WI-MC-3NM24
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
机种/部件 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
PT3 机芯 | 2/2 | 2.75V电压检测 | V1.0
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 自检
| 2.75V电压检测 |  |  | 3.连接电源后机芯将自动开机，显示屏将全显； 等全显后将显示“Cb2模式”，如显示Cb0、Cb1、Err字符则为不良品 4.长按“POWER键”，显示屏显示将由“Cb2→Cb3→Cb4→Cb-→Cb0→ Cb1→Cb2”模式相互转换，待显示“Cb1模式”时，再松开“POWER键 ”，约2s后LED显示屏显示电池符号以及电压显示数值（如检测到2.75V 时，则显示屏显示“2.7→5”这二组数值相互转换），要求范围在 2.75±0.05V，超出范围内则为不良品. 5.检测完成后并记录，将机芯按照焊线方向顺线码放下排 | 万用表3V±0.1V/电源 | 佩戴静电手腕带 | 要求： 1. 检查显示是否有缺段、透光、亮度不一致 2.循环显示正确 3.电压范围正确 风险：测试不良

## 静置准备 (hidden)
作 业 指 导 书
WI-MC-3NM25
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
机种/部件 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
机芯 | 1/1 | 静置准备 | V1.0
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 自检
手指套 | 静置准备 |  |  |  |  | 佩戴静电手腕带 | 要求：不可脏污、破损 风险：外观不良、性能不良
|  |  |  | 1.左手取1pcs机芯，右手取一手指套，将机芯的传感器放入手指套内。 2.完成后放入托盘 3.待装满一盘后放于物料架上待温并写上标示卡做 好时间管控，以确保待温在30分钟或以上 | 恒温室 环境温度：23±2℃， 湿度： 40-80%RH |  | 要求： 按照焊线方向进行码放 风险：测试不良

## 25℃标定 (hidden)
作 业 指 导 书
WI-MC-3NM26
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
机种/部件 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
PT3 机芯 | 1/2 | 25℃标定 | V1.0
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 自检
|  |  |  | 1.查看标签将待温有30分钟或以上的产品放于台面上 2.左手拿1pcs主板组件，右手将电源夹按正负极要求对准主板的正 负极夹上，此时主机将自动开机，LED显示屏将全显，全显后将显示 “Cb2模式”，如显示不在“Cb2模式”时，需长按“POWER键”，显 示屏将由“Cb2→Cb3→Cb4→Cb-→Cb0→Cb1→Cb2”模式相互转换， 待显示“Cb2模式”时，再松开“POWER键”，再将传感器探头完全 装到水槽治具内.如左图1、2所示 3.重复步骤2，将产品摆满治具后，再按下边上的计时器的开始键开 始计时（设定时间为4分30秒）.如左图3所示 | 恒温室 环境温度：23±2℃， 湿度： 40-80%RH漏电流表、恒温水槽、电源夹具 | 佩戴静电手腕带 | 要求：工装设备连接正确 风险：测试不良
主板POWER按键

## 25℃标定 (2) (hidden)
作 业 指 导 书
WI-MC-3NM26
Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved
机种/部件 | 页码 | 工序名称 | 版本 | 生效期 | 准备 | 审核 | 批准
PT3 机芯 | 2/2 | 25℃标定 | V1.0
物料名称及编码 | 工序 描述 | 图象 |  | 操作 | 设备工具名称 | 人员装备要求 | 自检
|  |  |  | 4.待计时器提示完成后，在“Cb2”模式下，右手依次按下主板的 “POWER键”开始标定，同时应有振动马达振动提示，标定后观看 LCD显示数值在25.00±0.02℃为良品（如显示25.00℃时，显示屏则显示“25.0℃→0”，这两组数据相互转换），超过此数值的需重新 按下“PWOER”键，显示其它字符或不显示匀为不良品.如左图所示 5.标定完成后，不可按动产品上其它按键，取下电池夹. 6.对测试结果记录，将良品转出恒温室 | 恒温室 环境温度：23±2℃， 湿度： 40-80%RH漏电流表、恒温水槽、电源夹具 | 佩戴静电手腕带 | 要求：工装设备连接正确 风险：测试不良