## 常温标定
受控表号：KQR-7.5.1-03-38/A0
PT9L检验作业指导书（标准）
编号：QI-PT9L-DY01
Type | Page | Ver.No. | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 版本 | 生效日期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 1/1 | 1 | 2024.06.20
检验项目 | 检验用具 | 检验方法 |  |  |  | 合格标准
常温标定 （首件+巡检） | 恒温室（环境温度23±2℃,湿度30-70%） 2节7号电池 高精度低温恒温槽（B067XXXXXX）水槽内水位上线不得超过水槽内刻度尺“0”的刻度位，下限不得低于“1”的刻度位） （温度需事先调整到30±0.02℃、45±0.02℃并每两小时校准一次） 水银温度计（B04KXXXXXX） | 机器标定前必须在25±1℃恒温室内静置时间≥2小时 1、上电后，LCD显示“CB3”后显示全显，然后显示数值，数值标准范围：25±1℃，才可进行后序操作（如超过标准范围，须关机取下电池静置2小时后再次标定）一秒后显示“C30”,然后将体温计对准30度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），校正成功则蜂鸣音响一下，屏幕显示“C45”，此时可进入下一步；若校正不成功则屏幕显示“ER3”； 2、屏幕显示“C45”时，将体温计对准45度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），校正成功则蜂鸣音响一下，屏幕显示“C45”；若校正不成功则屏幕显示“ER3”； 在屏幕显示“C45”时连续按三次测量键，蜂鸣音响一下，屏幕熄灭，保存成功。 |  |  |  | 1.注意观察各过程液晶显示要正确,不允许有乱码;也不允许有缺段、重影、显示深浅不一致 2.屏幕如检验要求显示且蜂鸣器声音正常
图1
图2
图3
图4
图5
图6

## 低温标定37度
受控表号：KQR-7.5.1-03-38/A0
PT9L检验作业指导书（标准）
编号：QI-PT9L-DY02
Type | Page | Ver.No. | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 版本 | 生效日期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 1/1 | 1 | 2024.06.20
检验项目 | 检验用具 | 检验方法 |  |  |  | 合格标准
低温标定37度 （首件+巡检） | 恒温室（环境温度16±1℃,湿度30-70%） 2节7号电池 高精度低温恒温槽（B067XXXXXX）（水槽内水位上线不得超过水槽内刻度尺“0”的刻度位，下限不得低于“1”的刻度位） （温度需事先调整到37±0.02℃，42±0.02℃并每两小时校准一次） 水银温度计（B04KXXXXXX） | 机器标定前必须在16±1℃恒温室内静置时间≥2小时 1.上电后，LED显示“CB5”（图1）后显示数值，数值标准范围：16±1，才可进行后序操作（如超过标准范围，须关机取下电池静置2小时后再次标定），一秒后显示“C37”，然后将体温计对准37度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），校正成功屏幕显示“C42”，若校正不成功则屏幕显示“ER4”； 2.屏幕显示“C42”时，将体温计对准42度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），校正成功屏幕显示“PAS”在屏幕显示“PAS”时连续按三次测量键，屏幕熄灭。保存成功；若校正不成功则屏幕显示“ER4”； |  |  |  | 屏幕如检验要求显示且蜂鸣器声音正常

## 10℃、33℃、37℃、41℃精度测试
受控表号：KQR-7.5.1-03-38/A0
PT9L检验作业指导书（标准）
编号：QI-PT9L-DY03
Type | Page | Ver.No. | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 版本 | 生效日期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 1/1 | 1 | 2024.06.20
检验项目 | 检验用具 | 检验方法 |  |  |  | 合格标准
10℃、33℃、37℃、41℃精度测试 （首件+巡检） | 恒温室（环境温度25±1℃,湿度30-70%） 2节7号电池 高精度低温恒温槽（B067XXXXXX）（水槽内水位上线不得超过水槽内刻度尺“0”的刻度位，下限不得低于“1”的刻度位） （温度需事先调整到33±0.02℃、37±0.02℃、41±0.02℃并每两小时校准一次） 水银温度计（B04KXXXXXX） | 机器标定前必须在25±1℃恒温室内静置时间≥2小时 1.上电后，LCD显示“CB4”后显示数值，数值标准范围：25±1℃，才可进行后序操作（如超过标准范围，须关机取下电池静置2小时后再次标定“”，一秒后显示“C10”，然后将体温计对准10度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），每显示一次温度值按一次按键，屏幕显示“C33”，此时可进入下一步；若校正不成功则屏幕显示“Er4”； 2.显示“C33”时，将体温计对准33度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），每显示一次温度值按一次按键，屏幕显示“C37”，此时可进入下一步；若校正不成功则屏幕显示“Er4”； 2.显示“C37”时，将体温计对准37度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），每显示一次温度值按一次按键，屏幕显示“C41”，此时可进入下一步；若校正不成功则屏幕显示“Er4”； 3.显示“C41”时，将体温计对准41度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），每显示一次温度值按一次按键，若校正不成功则屏幕显示“Er4”； 4.测试成功41℃后，屏幕显示温度值，每显示一次温度值按一次按键，连续滚动三次，蜂鸣音响一下，屏幕显示“PAS”； 5.在屏幕显示“PAS”时连续按三次测量键，蜂鸣音响一下，屏幕熄灭，保存成功 |  |  |  | 屏幕如检验要求显示且蜂鸣器声音正常

## 外观检验
受控表号：KQR-7.5.1-03-38/A0
PT9L检验作业指导书（标准）
编号：QI-PT9L-DY04
Type | Page | Ver.No. | Date | Prepared | Checked | Approved
部件名称 | 页码 | 版本 | 生效日期 | 准备 | 审核 | 批准
主机 | 1/1 | 1 | 2024.06.20
检验项目 | 检验用具 | 检验方法 |  |  |  | 合格标准
外观检验 （首件+巡检） | 塞尺B03QXXXXXX | 1. 检查主机各部分丝印内容，丝印效果良好； 2.用手指轻按按键检查按键手感； 3.检查机器显示窗口部分； 4.检查机器上规定的标签； 5.检查机器外观配合尺寸 |  |  |  | 1.整机型号、颜色与图纸和客户信息要求一致，表面外漏件规格、颜色与图纸和客户信息要求一致。 2.按键组合后,按压中间部位,有行程, 能复位,上电后有功能;按压四周任何部位能回弹,不卡(注：检验按键手感须用指腹, 不可用指尖按压)。 3.检查透镜和开始键是否有划伤、脏污、丝印不清，按键是否有卡死、手感差等不良 4.检查产品侧面，是否有断差、批峰、缝隙过大等 5.检查上下壳是否有划伤，脏污，弹簧是否有漏装、装反、装不到位，螺丝是否有漏锁、滑牙、未锁到位等，弹簧装不到位等不良 6.检查传感器是否有脏污等，如有脏污需用棉签清洁干净，并将产品放于耳边来回摇动2-3次，检查产品内是否有异物，异响等 7.色差要求：整机相同颜色的色差可接受的灰度等级为4级 用泡棉或塑料袋把主机套好整齐的排放在盘上